新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）**－20**

便携式激光甲烷检测仪校准规范

Calibration Specification for Portable Laser Methane Detectors

202×-××-××发布                   202×-××-××实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

便携式激光甲烷检测仪校准规范

JJF（新）×—202×

Calibration Specification for Portable

Laser Methane Detectors

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：成都安可信电子股份有限公司

阿克苏地区检验检测中心

中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司

塔里木油田分公司实验检测研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区物理化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

常新春 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

陈  强 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

阿依努尔·库热什 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

龙方彦 (成都安可信电子股份有限公司)

刘晓红 (阿克苏地区检验检测中心)

苏宇辰 (中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化公司)

周  明 (塔里木油田分公司实验检测研究院)

目   录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3   术语	1

3.1  光路长度	1

3.2  反射装置	1

3.3  甲烷气体积分浓度	1

3.4  气室	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  示值误差	2

5.2  重复性	2

5.3  响应时间	2

5.4  报警功能	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2   校准用计量器具及配套设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  外观、通电及报警功能检查	3

7.2  仪器的调整	4

7.3  示值误差	4

7.4  重复性	4

7.5  响应时间	5

8  校准结果表达	5

9  复校时间间隔	6

附录A  便携式激光甲烷检测仪校准原始记录格式（参考）	7

附录B  证书内页格式	8

附录C  便携式激光甲烷检测仪示值误差的测量不确定度评定实例	9

# 引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范的主要校准方法参考了JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》、JJG 6966-2010《手持式激光测距仪》、GB 15322.3-2019《燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》、GB 15322.4-2019《可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》、GB/T 20936.4-2017《爆炸性环境用气体探测器 第4部分：开放路径可燃气体探测器性能要求》等标准和技术法规。

本规范为首次发布。

便携式激光甲烷检测仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于探测光路长度不大于100 m，仪器量程为（0～100000）μmol/mol·m的便携式激光甲烷检测仪的校准。

- 2  引用文件

JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程

JJG 6966-2010 手持式激光测距仪检定规程

GB 15322.3-2019 燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15322.4-2019 可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器

GB/T 20936.4-2017 爆炸性环境用气体探测器 第4部分：开放路径可燃气体探测器性能要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3   术语

- 3.1  光路长度 optical path length

发射装置与反射装置间探测光束的传播距离。

- 3.2  反射装置 reflector

将探测光束反射回接受装置的物体。如：专用反射板、涂白墙壁等漫反射面。

- 3.3  甲烷气体积分浓度 methane integral concentration

甲烷气体的浓度沿光路长度的数学积分值。

注：

1  例如，甲烷气体的浓度1000μmol/mol，光路长度0.5m，则积分浓度为500μmol/mol·m。

2  甲烷气体爆炸限参见JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程附录C。

- 3.4  气室 gas cell

能够充入标准气体，符合校准要求，两端部透明的密封的外壳或透明气袋。

- 4  概述

便携式激光甲烷检测仪（以下简称仪器）是基于可调谐半导体激光吸收光谱技术（TDLAS），遵循朗伯-比尔定律，采用激光回波反射方式，实现测量甲烷气体的浓度。

甲烷气体对特定波长的激光进行选择性吸收，吸收的光强度和甲烷气体的浓度，可按公式（1）计算。

lg(II0)=kcL                             （1）

其中I0为激光发射器的初始入射光强；I为激光穿过气团的透射光强；k为甲烷气体对特定波长激光的吸收系数；c为被测气体浓度；L为入射光穿过被测气体的路程。

仪器主要由发射、接收、信号处理、显示以及电池部分组成，可随身携带，非接触远距离检测环境中甲烷气体的浓度，被广泛使用在石油化工、天然气储运、城市燃气等行业和领域。

- 5  计量特性

- 5.1  示值误差

最大允许误差：±20%。

- 5.2  重复性

重复性应不大于2%。

- 5.3  响应时间

响应时间不大于5s。

- 5.4  报警功能

具有报警功能的仪器，在其测量范围内应设有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时，应有声、光报警或者其他报警信号输出。当探测光束光路被遮挡或光能量弱时，仪器应能发出提示信号。仪器的巡检（连续测量）功能应符合产品说明书要求。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

- 6  校准条件

- 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（0～45）℃。

6.1.2  相对湿度：≤75%。

6.1.3  应无影响仪器正常工作的电磁场、障碍物、强光和干扰气体。

- 6.2   校准用计量器具及配套设备

6.2.1  气体标准物质

采用由国家计量行政部门批准的，积分浓度约为仪器满量程10%、40%、60%和仪器报警设定值1.2倍的甲烷气体有证标准物质（简称标准气体），其相对扩展不确定度不大于2%（k=2）。若标准气体的浓度达到甲烷气体爆炸限，应使用氮气为平衡气的标准气体。为安全起见，人员操作时应遵守国家和地方安全法规，注意通风、禁火源、防静电和防爆。

6.2.2  气体标准物质稀释装置：稀释后气体相对扩展不确定度不大于2%（k=2）。

6.2.3   零点气：清洁空气或高纯氮气，应与标准气体中平衡气种类相同。

6.2.4   秒表：最大允许误差不超过±0.10 s/h。

6.2.5   钢卷尺或直尺：1米误差不超过±1mm。

6.2.6   气室：透射端应无色、均匀、透明，无影响测量的气泡、折皱和杂质。测量有效面积大于激光入射光束截面积。气室内部气体压力应为正常大气压力，将充满零点气的气室放入探测光路后，零点示值变化不应超过±2%。反射装置不可选择透明或光滑物体表面，宜选用专用反射板或其他漫反射面，入射角应小于20度垂直为佳。

6.2.7   专用反射板：反射率18%的柯达灰卡、反射率90%的柯达白卡或仪器自带反射板。

6.2.8   仪器固定支架和瞄准装置，方便操作。

- 7  校准项目和校准方法

- 7.1  外观、通电及报警功能检查

7.1.1  外观及结构

仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。仪器名称、型号、制造厂名称、编号、防爆标志及警示标志等应齐全、清楚，符合激光产品安全认证。

7.1.2  通电检查

仪器通电后应能正常工作，显示部分清晰、完整。

7.1.3  报警功能检查

（1）具有报警功能的仪器，在甲烷气体积分浓度达到报警设定值时，需要检查并记录探测器报警动作值，观察探测器报警功能是否正常。当探测光束光路被遮挡时，仪器应能发出提示信号。

（2）气室充满1.2倍报警设定值标准气体，应用户要求在仪器光路有效探测长度内，选距离气室远、中、近3个不同位置或按用户要求距离，匀速扫描气室，仪器的巡检（连续测量）功能应符合产品说明书要求。

- 7.2  仪器的调整

按仪器使用说明书的要求对仪器进行预热，并调整光路，使仪器处于稳定的工作状态。然后将充满零点气体的气室放置于距离仪器5米远的光路中，使气室透射端和反射面垂直于光路，透射光束位于气室透射端中心部位，待示值稳定后，调整仪器的零点。同样，再将约为满量程60%的气室放置于仪器的光路之中，待示值稳定后，调整仪器的示值与气室气体积分浓度值一致。

- 7.3  示值误差

依次将气体积分浓度约为满量程10%、40%、60%的气室放置于距离仪器5米远的光路中，使气室透射端和反射面垂直于光路，透射光束位于气室透射端中心部位，待示值稳定后，记录仪器示值，重复测量3次，按公式（2）和公式（3）计算仪器的示值误差。

C0=Cs×L                              （2）

式中：  C0——气体积分浓度值（μmol/mol·m）；

Cs——标准气体浓度值（μmol/mol）；

L——气室两透明端间的距离，即标准气体厚度（m）。

ΔC=C−C0C0×100%                          （3）

式中： ΔC——示值误差（%）；

C——测量三次的示值算术平均值（μmol/mol·m）。

取绝对值最大的ΔC作为仪器的示值误差。

按照上述方法，根据用户实际使用情况，将气体积分浓度约为满量程40%的气室分别放置于不同距离的两个位置，测量仪器的示值误差。

- 7.4  重复性

将气体积分浓度约为满量程40%的气室放置于距离仪器5米远的光路中，使气室透射端和反射面垂直于光路，透射光束位于气室透射端中心部位，待仪器示值稳定后，读取示值，重复测量7次。重复性以单次测量的相对标准偏差来表示，按式（4）计算仪器的重复性sr。

sr=1Ci=16(Ci−C)26×100%                            （4）

式中：Ci—— 仪器第i次测量的示值；

CS——仪器示值7次的算术平均值；

- 7.5  响应时间

将气体积分浓度约为满量程40%的气室放置于距离仪器5米远的光路中，使气室透射端和反射面垂直于光路，透射光束位于气室透射端中心部位，读取稳定示值后，先放入充满零点气体的气室，再放置上述浓度的气室，同时用秒表记录从放置气室瞬间起到仪器示值稳定值的90%时的时间，即为仪器的响应时间。重复上述步骤3次，取3次测量的算术平均值作为该仪器的响应时间。

- 8  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或报告至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的       接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及编号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，校准员、核验员的签名以及校准日期；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

- 9  复校时间间隔

仪器复校时间间隔由使用者根据仪器的使用情况、仪器本身性能等因素所决定，推荐复校时间间隔不超过1年。在相邻两次校准期间，如对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

- 附录A

- 便携式激光甲烷检测仪校准原始记录格式（参考）

委托单位：			                          证书编号：

仪器型号：			               仪器编号：

制造厂商：

校准地点：                校准环境温度：           ℃ 湿度：         %RH

校准依据：

校准用气体标准物质：

校准员：                 核验员：             校准日期：

- 外观结构及通电检查：

- 报警功能及遮挡检查：

- 示值误差及响应时间：

| - 序号 | - 标准气体浓度值Cs | - 标准气体厚度L | 积分浓度值C0 | - 仪器与气室距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 积分浓度值 |  | 仪器示值 |  |  |  |  | 响应时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | C0 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差ΔC | 1 | 2 | 3 | 平均值 |

- 重复性：

| 积分浓度值C0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、仪器示值误差的不确定度：

- 附录B

- 证书内页格式

校准结果

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观、通电及 报警功能检查 |  |  |  |  |
| 示值误差 | 积分浓度值 | 平均值 | 示值误差 | 仪器与气室距离 |
| 重复性 |  |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |  |

仪器示值误差的不确定度：

- 附录C

- 便携式激光甲烷检测仪示值误差的测量不确定度评定实例

C.1  概述

以一台量程为50000μmol/mol·m便携式激光甲烷检测仪为例，评定其浓度示值误差的不确定度。

C.1.1  环境条件：符合本校准规范规定的环境条件

C.1.2  氮中甲烷气体标准物质：2.8%mol/mol，11.2%mol/mol，16.8%mol/mol不确定度均为Ur=2% k=2。

气室有效光程长度：178mm，不确定度U=2mm k=2。

C.1.3  测量方法：仪器通电充分预热，并调整光路，使仪器处于稳定的工作状态。依次将积分浓度约为满量程10%、40%、60%的气室置于仪器的光路之中，待示值稳定后，读取示值，待示值稳定后记录，重复测量3次。3次示值的算术平均值与气室浓度值的差值为该仪器的示值误差。

C.2  测量模型

C.2.1  测量模型

ΔC=C−C0C0                           （C.1）

式中：  C0——积分浓度标准值（μmol/mol·m）；

C——测量三次的示值算术平均值（μmol/mol·m）；

ΔC——示值误差（%）

C.2.2  灵敏度系数

c1=∂ΔC∂C=1C0                       (C.2）

c2=∂ΔC∂C0=−CC02                                         (C.3）

C.2.2  传播率公式

因各输入量之间不相关，合成标准不确定度为：

uc(ΔC)=c12u2(C)+c22u2(C0)=u2(C)C02+(−CC02)u2(C0)

一般对于常规测量，测量结果与约定量值很接近，因此可以认为C≈C0，则上式可以简化为：uc(ΔC)=u2(C)C02+(−CC02)u2(C0)≈ur2(C)+ur2(C0)               （C.4）

C.3  标准不确定度评定

C.3.1测量重复性引入的标准不确定度ur(C)：

依次将积分浓度标准值为5000μmol/mol·m、20000μmol/mol·m、30000μmol/mol·m的气室置于仪器的光路之中，重复测量7次，测量结果见表C.1。

表C.1 各校准点测量结果仪器示值                 μmol/mol·m

| 积分浓度标准值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 5151 | 5224 | 5216 | 5183 | 5240 | 5192 | 5089 | 5185 |
| 20000 | 21102 | 21256 | 21314 | 21188 | 21296 | 21148 | 21078 | 21197 |
| 30000 | 33708 | 32710 | 32898 | 33512 | 32964 | 33220 | 32654 | 33095 |

各校准点分别按公式（C.5）计算相对实验标准偏差sr，

sr=1Ci=16(Ci−C)26×100%                       （C.5）

各校准点三次测量（n=3）的标准不确定度ur(C)按公式（C.6）计算，

u(C)=srn                                   （C.6）

各校准点的标准不确定度ur(C)的结果见表C.2。

表C.2 各校准点的标准不确定度计算结果

| 积分浓度标准值/μmol/mol·m | Sr/% | ur(C)/% |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 1.0 | 0.6 |
| 20000 | 0.4 | 0.2 |
| 30000 | 1.2 | 0.7 |

C.3.2 积分浓度定值引入的标准不确定度ur(C0)：

气室积分浓度按公式（C.6）计算，

C0=Cs×L                                （C.7）

式中：  C0——积分浓度标准值（μmol/mol·m）；

Cs——标准气体浓度值（μmol/mol）；

L——气室两透明端之间的距离（m）

由于C和L相互独立，不相关，则：

=

气室中填充的甲烷气体标准物质，相对扩展不确定度为Ur=2% k=2，则标准气体浓度值的标准不确定度ur1(C)为1%。

气室中甲烷气体标准物质分布不均匀导致的误差估计为1%,按均匀分布计算，不均匀导致的标准不确定ur2(C)=1%3=0.58%，则ur(C)=ur12(C)+ur22(C)=（1%）2+（0.58%）2=1.16%

气室有效光程长度的扩展不确定度U=2mm k=2，则气室长度引入的标准不确定度为：

校准点5000μmol/mol·m：ur(L)=2178×2×100%=0.56%

积分浓度值引入的标准不确定度ur(C0)为：

ur(C0)=(1.16%)2+(0.56%)2=1.29%

C.4  合成标准不确定度

C.4.1  标准不确定度分量一览表

各标准不确定度分量一览表见表C.3

表C.3标准不确定度分量一览表          (%)

| 不确定度来源 | 积分浓度标准值 | 不确定度符号 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的标准不确定度 | 5000 | ur(C) | 0.6 |
|  | 20000 |  | 0.2 |
|  | 30000 |  | 0.7 |
| 积分浓度定值引入的标准不确定度 | 5000 | ur(C0) | 1.2 |
|  | 20000 |  | 1.2 |
|  | 30000 |  | 1.2 |

C.4.2  合成标准不确定度计算

合成标准不确定度按式C.4（即下式）计算：

uc(ΔC)=ur2(C)+ur2(C0)

各校准点合成标准不确定度为：

校准点5000μmol/mol·m：uc(ΔC)=ur2(C)+ur2(C0)=0.62+1.292=1.42%

校准点20000μmol/mol·m：uc(ΔC)=ur2(C)+ur2(C0)=0.22+1.292=1.31%

校准点30000μmol/mol·m：uc(ΔC)=ur2(C)+ur2(C0)=0.72+1.292=1.47%

C.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则各校准点示值误差的扩展不确定度按式C.8计算：

U = k×                                 （C.8）

校准点5000μmol/mol·m： U =2.9%，k=2

校准点20000μmol/mol·m：U =2.7%，k=2

校准点30000μmol/mol·m：U =3.0%，k=2

JJF（新）×－202×

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

便携式激光甲烷检测仪校准规范

JJF(新) ××－202×

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

202×年×月第×版  202×年×月第×次印刷

印数  1-100