新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）**－2023

煤灰熔融性测定仪校准规范

Calibration Specification for Determinator of Coal Ash Fusibility

2022-××-××发布                 2022-××-××实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发布

2023-××-××发布                 2023-××-××实施

煤灰熔融性测定仪校准规范

JJF**（新）—2023

代替JJF（新）05—2017

Calibration Specification for

Determinator of Coal Ash Fusibility

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司         中石化西北油田分公司实验检测技术中心

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

本规范委托新疆维吾尔自治区热工计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

薛文艳   (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

卓  华   (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

麻  锐   (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参与起草人：

张  奇   (中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司)

董瑞强  （中石化西北油田分公司实验检测技术中心）

朱  颖  （宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司）

王  勇  （宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司）

目   录

引  言	2

煤灰熔融性测定仪校准规范	1

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量特性	3

5.1 环境条件	3

5.2 测温误差	3

5.3 煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2  测量标准及其它设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 升温速率	4

7.2测温误差	4

7.3 煤灰熔融性特征温度示值误差	5

7.4 煤灰熔融性特征温度重复性	5

8 校准结果表达	6

9复校时间间隔	6

附录A煤灰融性测定仪原始记录格式	7

附录B校准证书（内页）格式	9

附录C煤灰熔融性特征温度示值误差测量不确定度评定的示例	11

附录D煤灰熔融性测定仪测温误差测量不确定度评定的示例	15

# 引  言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJ—F 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

本规范参考了 GB/T 219-2008《煤灰熔融性的测定方法》、GB/T 37769-2019《煤灰熔融性测定仪性能验收导则》和 GB/T 31427-2015《煤灰熔融性测定仪技术条件》等文件中的技术要求和检测方法。

本规范是对JJF(新）05-2017《煤灰熔融性测定仪校准规范》的修订，除了编辑性修订以外，主要修订内容如下：

- ——增加了概述中的工作原理和构图；

- ——缩小了测温误差限；

- ——删除了计量特性中的恒温带长度和温度波动度；

- ——增大了煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性技术指标；

- ——删除了校准项目和校准方法中外观及工作正常性检查、恒温带长度和温度波动度；

- ——修订了校准项目和校准方法中升温速率900℃以下和900℃以上分开进行描述；

- ——增加了附录D煤灰熔融性测定仪测温误差测量不确定度评定的示例。

本规范历次版本发布情况如下：

第1版：JJF(新）05-2017《煤灰熔融性测定仪校准规范》

- 煤灰熔融性测定仪校准规范

- 范围

本规范适用于煤灰熔融性测定仪（以下简称测定仪）的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 219  煤灰熔融性测定方法

GB/T 31427  煤灰熔融性测定仪技术条件

GB/T 37769  煤灰熔融性测定仪性能验收导则

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

3.1  变形温度  deformation temperature

灰锥尖端或棱开始变圆或弯曲时的温度（图1中DT），单位为 ℃。

注：如灰锥尖保持原形则锥体收缩或倾斜不算变形温度。

3.2  软化温度  sphere temperature

灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形时的温度（图1中ST），单位为 ℃。

3.3  半球温度   hemisphere temperature

灰锥形变至近似半球形，即高约等于底长的一半时的温度（图1中HT），单位为 ℃。

3.4  流动温度   flow temperature

灰锥熔化展开成高度在1.5 mm以下的薄层时的温度（图1中FT），单位为 ℃。

图1 灰锥熔融特征示意图

- 概述

煤灰在规定条件下随温度升高，形成变形、软化、半球和流动四种特征物理状态，其对应温度可以表征煤灰熔融性。测定仪可以测量煤灰熔融性,广泛用于煤炭、发电、冶金、地质勘探、化工等部门。其工作原理为：在规定条件下，将煤灰样制成三角锥等一定尺寸锥体，在合适的气体介质中，以规定的升温速率加热，灰锥在受热过程中发生形态变化，观测并记录四个特征熔融形态对应的变形温度、软化温度、半球温度和流动温度。

测定仪一般由测定仪体、加热炉膛、控温仪和观测记录仪四部分组成。图2和图3分别为卧式测定仪和立式测定仪的基本结构，图中：1 —测定仪体，2 —加热炉膛，3 —观测记录仪，4 —控温仪。

图 2 卧式煤灰熔融性测定仪结构示意图

图 3 立式煤灰熔融性测定仪结构示意图

- 计量特性

## 环境条件

（室温～900）℃升温速率：（15～20）℃/min；

900℃以上升温速率：（4～6）℃/min。

## 测温误差

测温误差不超过±5℃。

## 煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性

煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性见表1。

表1  煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性

| 校准项目 | 特征温度示值误差/℃ | 重复性/℃ |
| --- | --- | --- |
| 变形温度（DT） | 不超过±45 | 不大于 20 |
| 软化温度（ST） | 不超过±40 | 不大于 14 |
| 半球温度（HT） | 不超过±40 | 不大于 14 |
| 流动温度（FT） | 不超过±40 | 不大于 14 |

注：以上指标不做合格判定依据，仅供参考。

- 校准条件

## 环境条件

6.1.1 环境温度：(5～40) ℃。

6.1.2 相对湿度：≤80%。

6.1.3 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

## 6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 温度校准仪：（0～1500）℃，最大允许误差不超过±（0.01～0.6）℃,带自动记录功能。

6.2.2  标准铂铑30-铂铑6热电偶：（室温～1500）℃，二等。

6.2.3  电子秒表：分辨力0.01 s，最大允许误差不超过±0.10 s。

6.2.4  煤灰熔融性有证标准物质：特征温度范围为（1000～1500）℃，扩展不确定度不超过20 ℃（k =2）。

- 校准项目和校准方法

- 7.1 升温速率

7.1.1 900℃以下的升温速率

测定仪开机之前，将与温度校准仪连接的标准热电偶置于炉膛内，标准热电偶与被校测定仪热电偶位置尽量接近。开启测定仪，测定仪开始程序升温加热，当炉温达到500 ℃时，记录温度校准仪测量的炉温。之后，每5 min记录一次,连续记录5次，按照公式（1）计算900 ℃以下的升温速率。

δ1i=ti+1−ti5                            （1）

式中： —— 900℃以下升温速率，℃/min；

—— 第i次温度校准仪测量的温度，℃；

—— 第i+1次温度校准仪测量的温度，℃。

7.1.2 900℃以上的升温速率

当测定仪温度达到900℃时，记录温度校准仪测量的炉温。之后，每10 min记录一次炉温，直至测量结束。按照公式（2）计算升温速率。

δ2i=ti+1−ti10                         （2）

式中： δ2i —— 900℃以上升温速率，℃/min。

当测定仪升温到1000 ℃、1200 ℃、1400 ℃时,记录温度校准仪测量的炉温。之后，在程序升温状态下每1 min测量记录一次炉温，连续记录5 次。按照公式（3）计算升温速率δ2i'。

δ2i'=ti+1−ti1                        （3）

取和δ2i'中最大者作为900℃以上升温速率。

- 7.2测温误差

按7.1的方法将标准热电偶置于测定仪炉膛内（与升温速率同时试验）,当测定仪升温到1000 ℃、1100 ℃、1200 ℃、1300 ℃、1400 ℃时，同时记录被校测定仪和温度校准仪的温度示值，按照公式(4)计算测温误差。

Δt=t−ts                           (4)

式中： —— 测温误差，℃；

—— 测定仪的温度示值，℃；

ts —— 温度校准仪的温度示值，℃。

- 7.3 煤灰熔融性特征温度示值误差

测定仪开机之前，根据用户使用情况选择合适的煤灰熔融性有证标准物质和测量气氛，按要求将标准物质制备成灰锥样品，并把灰锥固定在灰锥托板的全部模座坑内。灰锥垂直于底面的侧面与托板表面垂直。将带灰锥的托板置于刚玉舟上，打开测定仪炉盖，把刚玉舟缓慢推入炉内，至灰锥位于高温带并紧邻热电偶热端(相距2 mm左右）时关上炉盖。控制升温速率后开始加热。观察灰锥的形态变化（人工监测时需戴上墨镜），记录灰锥样品的四个熔融特征温度——变形温度、软化温度、半球温度和流动温度。重复进行3次，按照公式(5) 计算煤灰熔融性测定仪示值误差。

ΔT=T−Ts                    (5)

式中：—— 测定仪煤灰熔融性特征温度示值误差，℃；

—— 标准物质特征温度测量平均值，℃；

Ts —— 标准物质特征温度认定值，℃。

- 7.4 煤灰熔融性特征温度重复性

根据用户使用情况选择一种合适的煤灰熔融性有证标准物质和测量气氛，按照7.3的方法重复测量7次。记录灰锥样品所测量的特征温度，按照公式(6) 计算测定仪重复性。

s=i=1n(Ti−T)2n−1                  （6）

式中:  —— 测定仪重复性，℃；

—— 标准物质特征温度单次测量值，℃；

n  —— 重复测量次数，n = 7。

- 校准结果表达

- 经校准的测定仪出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准时的环境温度、相对湿度；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

## 9复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。如果仪器经修理、更换重要性能的部件，对仪器性能怀疑时应重新校准。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

- 煤灰融性测定仪原始记录格式

原始记录编号：

| 送校单位： 地址： 地址： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂： |  | 仪器型号： |  |  | 仪器编号： |
| 环境温度: ℃ |  | 环境湿度： ％RH |  |  |  |
| 校准依据： |  | 校准地点： |  |  |  |
| 校准员： |  | 核验员： |  |  | 校准日期： |
| 校准用主要计量标准器和有证标准物质： |  |  |  |  |  |
| 标准器（或标准物质） | 证书编号 |  | 不确定度 | 有效期 |  |

- 测定仪内气氛： □ 弱还原性气氛      □ 氧化性气氛

- 升温速率

1、900℃前升温速率：

| 时间/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  |
| 升温速率(℃/min) | / |  |  |  |  |

2、900℃后升温速率：

| 时间/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |
| 升温速率(℃/min) | / |  |  |  |  |  |
| 时间/min | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |
| 升温速率(℃/min) |  |  |  |  |  |  |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 温度/℃ | 1000 |  |  |  |  |  |
| 升温速率(℃/min) | / |  |  |  |  |  |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 温度/℃ | 1200 |  |  |  |  |  |
| 升温速率(℃/min) | / |  |  |  |  |  |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 温度/℃ | 1400 |  |  |  |  |  |
| 升温速率(℃/min) | / |  |  |  |  |  |

- 三、测温误差                                             单位：℃

| 测量温度点 | 测定仪的温度示值 | 温度校准仪的温度示值 | 测温误差 | 扩展不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 四、煤灰熔融性特征温度示值误差与重复性                   单位：℃

| 校准项目 |  | 变形温度（DT） | 软化温度（ST） | 半球温度（HT） | 流动温度（FT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质认定值 |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
| 测量平均值 |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度U （k=2） |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |

- 附录B

- 校准证书（内页）格式

1 校准证书结果页

- 一、测定仪内气氛： □ 弱还原性气氛      □ 氧化性气氛

- 二、升温速率：

900℃以下：

- 900℃以上：

- 三、测温误差：

单位：℃

| 测量温度点 | 测温误差 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- |

四、煤灰熔融性特征温度示值误差和重复性：

单位：℃

| 特征温度 | 示值误差 | 扩展不确定度U（k=2） | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变形温度（DT） |  |  |  |
| 软化温度（ST） |  |  |  |
| 半球温度（HT） |  |  |  |
| 流动温度（FT） |  |  |  |

校准内容结束

- 附录C

煤灰熔融性特征温度示值误差测量不确定度评定的示例

C.1 概述

C.1.1  环境条件：(5～40) ℃，相对湿度不大于80%。

C.1.2  测量标准：煤灰熔融性有证标准物质，其特征温度认定值见表C.1。

表C.1  标准物质特征温度认定值（弱还原气氛）

| 特征温度 | 标准物质认定值/℃ | U（k = 2）/℃ |
| --- | --- | --- |
| 变形温度（DT） | 1198 | 12 |
| 软化温度（ST） | 1236 | 9 |
| 半球温度（HT） | 1256 | 9 |
| 流动温度（FT） | 1291 | 18 |

C.1.3  测量方法：按本规范正文7.3条进行煤灰熔融性测定仪特征温度示值误差测量。

C.2  测量模型

C.2.1  测量模型

ΔT=T−Ts                      （C.1）

式中：—— 测定仪煤灰熔融性特征温度示值误差，℃；

—— 标准物质特征温度测量平均值，℃；

Ts—— 标准物质特征温度认定值，℃。

C.2.2  灵敏系数

， c2=∂ΔT∂Ts=－1

C.2.3  传播率公式

因为各输入量之间彼此独立不相关，则：

uc（ΔT）=c12u2(T)+c22u2(Ts)=u2(T)+u2(Ts)          （C.2）

C.3  输入量的标准不确定度分析与评定

C.3.1标准不确定度来源及其描述

标准不确定度来源及其描述见表C.2。

表C.2  标准不确定度来源及其描述

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量结果平均值引入的不确定度 | 测量重复性引入的不确定度分量 |
| u(Ts) | 标准物质认定值引入的标准不确定度u(Ts) | 标准物质认定值引入的标准不确定度 |

C.3.2 输入量 的标准不确定度的评定

输入量 的标准不确定度来源于测量重复性引入的不确定度，可以通过连续测量得到测量列采用A类方法进行评定。

选一台性能稳定的煤灰熔融性测定仪在弱还原气氛条件下测量煤灰熔融性有证标准物质，重复测量10次，记录每次测量的四个特征温度。按照公式C.3计算单次测量的实验标准差。在实际校准过程中测量3次，因此校准结果取重复测量3次的算术平均值，由测量重复性引入的标准不确定度按照公式C.4计算。

（C.3）

u(T)=s3                              （C.4）

各个特征温度下的重复性测量值与标准不确定度计算结果见表 C.3。

表C.3  重复性试验观测值与标准不确定度         单位：℃

| 项目名称 |  | 变形温度（DT） | 软化温度（ST） | 半球温度（HT） | 流动温度（FT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质认定值 |  | 1198 | 1236 | 1256 | 1291 |
| 测量次数 | 1 | 1188 | 1228 | 1246 | 1281 |
|  | 2 | 1190 | 1226 | 1244 | 1279 |
|  | 3 | 1184 | 1231 | 1248 | 1278 |
|  | 4 | 1182 | 1224 | 1250 | 1275 |
|  | 5 | 1178 | 1228 | 1240 | 1279 |
|  | 6 | 1179 | 1223 | 1241 | 1282 |
|  | 7 | 1182 | 1224 | 1242 | 1284 |
|  | 8 | 1183 | 1225 | 1242 | 1284 |
|  | 9 | 1184 | 1228 | 1240 | 1280 |
|  | 10 | 1182 | 1221 | 1250 | 1281 |
| 测量平均值 |  | 1183.2 | 1225.8 | 1244.3 | 1280.3 |
|  |  | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 2.8 |
|  |  | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 |

C.3.3 标准物质认定值引入的标准不确定度u(Ts)的评定

煤灰熔融性标准物质认定值引入的标准不确定度u(Ts)按照B类方法评定，扩展不确定度U与包含因子k见标准物质证书，其标准不确定度按照公式C.5计算。

u(Ts)=Uk                       （C.5）

各个特征温度下的计算结果见表C.4。

表C.4  标准不确定度u(Ts)的计算结果         单位：℃

| 特征温度 | 扩展不确定度U(k=2) | 标准不确定度u(Ts) |
| --- | --- | --- |
| 变形温度（DT） | 12 | 6 |
| 软化温度（ST） | 9 | 4.5 |
| 半球温度（HT） | 9 | 4.5 |
| 流动温度（FT） | 18 | 9 |

C.3.4  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表C.5。

表C.5   标准不确定度汇总表               单位：℃

| 输入量的标准不确定度 |  |  |  | 灵敏系数 | 输出量的不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 来源 | 数值 |  |  |  |
|  | 测量重复性 | 变形温度 | 2.1 | 1 | 2.1 |
|  |  | 软化温度 | 1.7 |  | 1.7 |
|  |  | 半球温度 | 2.3 |  | 2.3 |
|  |  | 流动温度 | 1.6 |  | 1.6 |
| u(Ts) | 标准物质认定值 | 变形温度 | 6 | -1 | 6 |
|  |  | 软化温度 | 4.5 |  | 4.5 |
|  |  | 半球温度 | 4.5 |  | 4.5 |
|  |  | 流动温度 | 9 |  | 9 |

C.4  合成标准不确定度的评定

以上各影响量相互独立，根据公式C.2计算，则合成标准不确定度见表C.6。

表C.6  合成不确定度计算结果           单位：℃

| 特征温度 | u(T) | u(Ts) | uc(ΔT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 变形温度（DT） | 2.1 | 6 | 6.4 |
| 软化温度（ST） | 1.7 | 4.5 | 4.8 |
| 半球温度（HT） | 2.3 | 4.5 | 5.1 |
| 流动温度（FT） | 1.6 | 9 | 9.1 |

C.5   扩展不确定度确定的评定

取包含因子k=2，U=k⋅uc(ΔT)=2uc(ΔT) ,煤灰熔融性测定仪的煤灰熔融性特征温度示值误差的扩展不确定度见表C.7。

表C.7  测定仪煤灰熔融性特征温度示值误差的扩展不确定度        单位：℃

| 特征温度 | U（k = 2） |
| --- | --- |
| 变形温度（DT） | 13 |
| 软化温度（ST） | 10 |
| 半球温度（HT） | 10 |
| 流动温度（FT） | 19 |

## 附录D

## 煤灰熔融性测定仪测温误差测量不确定度评定的示例

D.1 概述

D.1.1  环境条件：(5～40) ℃，相对湿度不大于80%。

D.1.2  测量标准： 标准铂铑30-铂铑6热电偶，（室温～1500）℃，二等；温度校准仪，（0～1500）℃，最大允许误差不超过±（0.01～0.6）℃。

D.1.3 测量方法：按本规范正文7.2条进行1200℃测量点测温误差的校准。

D.2  测量模型

D.2.1  测量模型

Δt=t−ts                            （D.1）

式中： ——  测温误差，℃；

——  测定仪温度示值，℃；

ts —— 温度校准仪温度示值，℃。

D.2.2  灵敏系数

， c2=∂Δt∂ts=－１

D.2.3  传播率公式

因为各输入量之间彼此独立不相关，则：

uc(Δt)=c12u2(t)+c22u2(ts) = u2(t)+u2(ts)            （D.2）

D.3  输入量的标准不确定度分析与评定

D.3.1标准不确定度来源及其描述

标准不确定度来源及其描述见表D.1。

表D.1  标准不确定度来源及其描述

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 被校测定仪测量温度引入的标准不确定度 | 被校测定仪测量温度的重复性引入的标准不确定度 |
|  |  | 被校测定仪分辨力标准不确定度 |
| EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT u(ts) | 温度校准仪测量的实际温度引入的标准不确定度 | 温度校准仪测量温度的重复性引入的标准不确定度u(ts1) |
|  |  | 标准铂铑30-铂铑6热电偶引入的不确定度u(ts2) |
|  |  | 温度校准仪引入的标准不确定度u(ts3) |

D.3.2 被校测定仪测量温度引入的标准不确定度的评定

标准不确定度的来源于被校测定仪测量温度的重复性和测定仪分辨力。

在1200℃对测定仪进行10次测温误差测量，测定仪测量温度值为1200 ℃、1200 ℃、1201 ℃、1200 ℃、1200 ℃、1200 ℃、1200 ℃、1199 ℃、1200 ℃、1200 ℃，采用A类方法进行评定，按照公式D.3计算单次测量的实验标准差。

=0.47 ℃                 （D.3）

在测温误差校准时，仅测量一次，测定仪分辨力为1 ℃，引入的不确定度为0.29 ℃，小于重复性引入的标准不确定度，则测定仪温度测量引入的标准不确定度为：

=0.47 ℃

D.3.3  温度校准仪测量的实际测量温度引入的标准不确定度u(ts)的评定

温度校准仪测量的实际测量温度值引入的标准不确定度u(ts)主要来源于测量重复性、温度校准仪与标准铂铑30-铂铑6热电偶引入的不确定度。

D.3.3.1实际温度测量重复性引入的标准不确定度u(ts1)

在1200℃使用温度校准仪和标准铂铑30-铂铑6热电偶对煤灰熔融测定仪进行10次温度重复测量，温度校准仪测量的实际温度为1202.1 ℃、1201.4 ℃、1201.5 ℃、1201.1 ℃、1201.5 ℃、1201.5 ℃、1202.1 ℃、1201.1 ℃、1201.9 ℃、1202.5 ℃，采用A类方法进行评定，按公式D.3计算单次测量的实验标准差。在测温误差校准时，仅测量一次，则温度校准仪的实际温度测量重复性引入的标准不确定度为：

u(ts1)=0.46℃

D.3.3.2标准铂铑30-铂铑6热电偶引入的标准不确定度u(ts2)

二等标准铂铑30-铂铑6热电偶在1200 ℃时，年稳定性变化量为18 mV，换算成温度误差为±1.73 ℃。假设其为均匀分布，采用B类方法评定，则由此引入的标准不确定度为：

u(ts2)=1.733=1.0℃

D.3.3.3温度校准仪测温不准引入的标准不确定度u(ts3)

温度校准仪最大允许误差为±（0.01%×读数+0.005%×量值），在1200℃时，最大允许误差为：±5.68 μV，换算成温度误差为±0.55℃。假设其为均匀分布，采用B类方法评定，换算成温度后引入的标准不确定度为：

u(ts3)=0.553=0.32℃

D.3.3.4实际测量温度引入的标准不确定度u(ts)

以上各影响量相互独立，实际测量温度ts引入的标准不确定度u(ts)为：

u(ts)=u2(ts1)+u2(ts2)+u2(ts3)=1.15 ℃              （D.4）

D.4  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总于表D.2。

表D.2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被校测定仪测量温度引入的标准不确定度 | 0.47 ℃ | 1 | 0.47 ℃ |
| u(ts) | 实际测量温度ts引入的标准不确定度 | 1.15 ℃ | -1 | 1.15 ℃ |

D.5  合成标准不确定度的评定

以上各影响量相互独立，根据D.2.3，则合成标准不确定度为：

uc(Δt)=c12u2(t)+c22u2(ts)=u2(t)+u2(ts)=1.24 ℃

D.6  扩展不确定度确定的评定

取k=2， 则煤灰熔融性测定仪在1200 ℃时，测温误差扩展不确定度为：

U=k⋅uc(Δt)=2uc(Δt)=2.5 ℃

JJF（新）05－2023

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

- 煤灰熔融性测定仪校准规范

- JJF(新) 05－2023

- 新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2023年12月第1版  2023年12月第1次印刷

印数  1-100