附件1

比对结果偏离正常范围的实验室名单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比对结果偏离正常范围的  实验室 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-A-02 | 标准表法水流量标准装置量值比对 | 石河子质量与计量检测所 | 在流量点13.5m3/h、22.5m3/h出现等效度|*E*n|＞1的结果，偏离正常范围，补测后仍不符合规定要求。 |