新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）**－2020

微差压表校准规范

Calibration specification for micro-differential pressure gauge

2020-11-02发布                      2021-01-15 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局 发 布

JJF（新）**—2020

微差压表校准规范

Calibration specification for

micro-differential pressure gauge

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区市场监督管理局负责解释

本规范主要起草人：

李海兵(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

麻  锐 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

王  栋(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

张  振（阿勒泰地区质量与计量检测所）

薛文艳(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

刘志强 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

周成林（昌吉州计量检定所）

卓  华(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

杜  炜(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

目   录

引  言	Ⅱ

1. 范围	1

2. 引用文件	1

3. 术语与计量单位	1

4. 概述	1

5. 计量特性	2

6. 校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其它设备	2

6.3 其他仪器和辅助设备	3

7. 校准项目和校准方法	3

7.1  外观及工作正常性校查	3

7.2  校准项目和方法	3

7.2.1 静压零位误差	3

7.2.2 零位误差	4

7.2.3 示值误差	4

7.2.4 回程误差	6

7.2.5 指针偏转平稳性	6

8. 校准结果	6

8.1  校准记录	6

8.2  校准证书	6

9. 复校时间间隔	6

附录A微差压表校准原始记录格式	7

附录B校准证书的内容	8

附录C　工作介质高度差引起的校准附加误差修正值	10

附录D	11

微差压表示值误差测量不确定度评定示例	11

引   言

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1002-2010《国家计量校准规程编写规则》、JJF1008-2008《压力计量名词术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

本规程的主要技术内容参考了 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG875-2020《数字压力计》、JB/T 12015-2013《膜片式差压表》,针对微差压表的技术指标进行了细化、补充和修改。

本规范为首次发布。

微差压表校准规范

1. 范围

本规范适用于量范围为(-5～5) kPa 的微差压表的实验室以及现场校准。

2. 引用文件

本规范引用以下文件：

JB/T 12015-2013 膜片式差压表

JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

JJG875-2020 数字压力计

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改版）适用于本规范。

3. 术语与计量单位

3.1 术语

3.1.1微差压表 micro-differential pressure gauge

可直接测量、显示两个相关压力之间差值的弹性元件式压力表。

3.1.2 弹性元件式压力表 elastic element pressure gauge

以弹性敏感元件为感压元件的测量压力的仪表。

3.1.3 静压零位误差 zero offset error of static pressure

微差压表零位稳定后，在高、低压端口同时施加某一静态压力后，零位示值的变化量。

3.1.4 高压端 high pressure part

标有“+”或“H”符号的一端，即为差压表的高压端。

3.1.5低压端 low pressure part

标有“-”或“L”符号的一端，即为差压表的低压端。

3.2 计量单位

基本计量单位为 Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa。

4. 概述

微差压表主要用于气体压力差值的测量。

图1 微差压表的结构示意图

微差压表的工作原理是利用弹性敏感元件（膜片）在气体压力作用下发生形变，通过磁力作用带动指针螺旋轴发生转动，由指针在分度盘上指示出被测压力的测量器具。其外形通常为圆形，具有透明玻璃表盖、高低压输入端口等，如图1所示。

5. 计量特性

5.1示值误差

微差压表示值误差不超过表1的规定。

表1   校准参数技术要求

| 测量范围p | 最大允许示值误差 |
| --- | --- |
| ＜60Pa | ±2.4Pa |
| 60Pa≤p≤250Pa | ±4% fs |
| 250Pa＜p≤5000Pa | ±2.5%fs |

5.2	静压零位误差

静压零位误差应不大于表 1 规定的最大允许误差绝对值的一半。

5.3	零位误差

微差压表指针偏离零位误差应不大于表 1 所规定的最大允许误差。

5.4	回程误差

微差压表的回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.5	指针偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

6. 校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±5)℃。

6.1.2  相对湿度：不大于85%RH。

6.1.3  大气压：（80～106）kPa。

6.1.4  仪表在校准前，应在以上规定的环境条件下至少放置2h。在校准的过程中，不应有影响校准读数的震动或空气干扰。

6.2  测量标准及其它设备

标准器的最大允许误差绝对值应不大于被校微差压表最大允许误差绝对值的 1/3。

可供选择的标准器有：

a)	气体活塞式压力计；

b)	数字压力计（年稳定合格）；

c) 补偿式微压计；

d) 液体式压力计；

e) 标准自动压力发生器；

f）其它符合校准要求的标准器。

6.3 其他仪器和辅助设备

a)	压力源；

b)	三通及导管。

7. 校准项目和校准方法

7.1  外观及工作正常性校查

- 微差压表应有如下标志：产品名称、计量单位和数字、测量范围、出厂编号、生产年份、制造商或商标、准确度等级、高低压输入端口等。

- 读数部分：1）微差压表的表盘应无色透明，不得有妨碍读数的缺陷和损伤； 2）分度盘应平整光洁，数字及各标志应清晰可辨；3）具有调零装置的微差压表，其调零装置应灵活可靠。

7.2  校准项目和方法

7.2.1 静压零位误差

先将微差压表的高压端口和低压端口用导管相连，再将指针调准零位，通过压力源向微差压表缓慢加压到测量范围上限压力，待压力稳定后，读取微差压表的零位示值变化量。连续进行三次，取变化量绝对值的最大值为微差压表的静压零位误差。

连接方法如图2所示。

标准器

压力校验器

CLASS

微差压表

压力管道

高压端

高压端

低压端

低压端

图 2	静压零位误差测量连接示意图

7.2.2 零位误差

在校准环境条件下，将微差压表按正常工作位置放置，并使其高、低压端同时与大气相通，目力观测或手动操作，读取零位示值。

7.2.3 示值误差

微差压表的示值校准是采用标准器示值与被校表示值直接比较的方法，各校准点的示值误差都应符合 5.4 的要求。

校准前调整标准装置或被校压力仪表，尽量使两者的参考位置在同一水平面上。当两者的参考位置不在同一水平面上时，参考位置高度差引起的附加误差不大于被校微差压表最大允许误差的五分之一，否则进行附加误差修正，修正方法见附录C。

a) 有调零装置的微差压表，在示值校准前允许调零，但在整个校准过程中不允许调整微差压表零位。

b) 通过压力导管将微差压表的高压端口、标准器高压端和压力源相连，并保证连接处密封不漏气，同时使微差压表的低压端与大气相通。连接方法如图 3 所示。若标准器为差压类仪表，则将微差压表的低压端口与标准器的低压端口连通如图4所示。

c) 示值误差校准点应按标有数字的分度线选取。

标准器

压力校验器

CLASS

微差压表

压力管道

高压端

高压端

低压端

低压端

图3 标准器为表压类仪表时校准连接示意图

标准器

压力校验器

CLASS

微差压表

压力管道

高压端

高压端

低压端

低压端

图4 标准器为差压类仪表时校准连接示意图

d）校准时，用压力源从零位开始缓慢地加压到第一个校准点（即标准器的示值），稳定 10 s，待压力值稳定后，读取标准器和微差压表的示值（按分度值的 1/5 估读），微差压表的示值与标准器的示值之差为该校准点的示值误差。逐点对各选取的校准点进行校准直到微差压表测量上限，耐压3 min后再缓慢降压，依次对各选定点逐点校准，直至零位。

e）有正负差压两个量程的微差压表应该分别进行正负两个压力量程的示值误差的校准。

示值误差的计算

在正、反行程中，各个校准点的示值误差按以下公式计算：

式中：

△p —微差压表的示值误差，（k）Pa；

,  —微差压表的上、下行程的压力示值，（k）Pa；

pb —标准器的压力示值，（k）Pa。

每个校准点在正、反行程的校准中均得到两个示值误差，取两个示值误差中绝对值最大者为该校准点的示值误差。

7.2.4 回程误差

回程误差的校准与示值误差的校准同时进行，同一校准点升压和降压后微差压表示值之差的绝对值为微差压表的回程误差。取各点回程误差中的最大值为该微差压表的最大回程误差。各校准点的回程误差都应符合 5.4 的要求。

7.2.5 指针偏转平稳性

在示值误差的校准过程中，目力观测指针的偏转情况，应符合 5.5 的要求。

8. 校准结果

8.1  校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，记录格式见附录A。

8.2  校准证书

校准证书由封面和校准数据组成，经校准的测定仪应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。

当客户要求时，可以根据计量特性进行符合性判定，并将结论列入校准证书。进行符合性判定应考虑测量不确定度。

9. 复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应重新校准。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A微差压表校准原始记录格式

| 委 托 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 规 格 |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 校准用标准器 | 名 称 |  |  | 型 号 规 格 |  |  | 编 号 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期 |  |
| 技术依据 | JJF (新)**－2020《微差压表校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 温度 |  |  | ℃ |  |  | 湿度 |  |  | %RH |  |  |
| 校准数据： 单位:Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1外观校查： 2零位误差： 3指针平稳性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4静压零位误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被校表示值 |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  | 回程误差 |  |  | 不确定度U（k=2） |
|  |  | 正行程 |  |  | 反行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准：                核验：            校准日期：          年    月    日

附录B校准证书的内容

B.1  校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校测定仪的描述和明确标识：测定仪的制造单位、名称、型号及出厂编号；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准时的环境温度、相对湿度；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  校准证书（内页）格式

- 外观与工作正常性校查：

- 零位误差：             指针偏移平稳性：        静压零位误差：

3、示值误差：

| 标准值（Pa） | 上行程测量值（Pa） | 上行程测量值（Pa） | 不确定度U k=2（Pa） |
| --- | --- | --- | --- |

以下空白

附录C　工作介质高度差引起的校准附加误差修正值

校准前应调整标准器或被校微差压表，尽量使两者的参考位置在同一水平面上。当两者的参考位置不在同一水平面上时，因参考位置高度差引起的校准附加误差应不大于被校微差压表最大允许误差的五分之一，即当高度差大于公式（2）的计算结果时，引入的误差可以忽略不计。

（2）

式中：ρ——传压介质的密度，kg/m3；

g——校准地点的重力加速度，m/s2；

h——取压面不在同一水平面上引起的高度差，m；

A——被校微差压表的最大允许误差，Pa；

否则，应进行附加误差修正，附加误差修正值按公式（3）计算。

（3）

式中：△p——高度差引起的附加误差修正值，Pa。

附录D

微差压表示值误差测量不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1 测量方法: JJF (新)**－2020《微差压表校准规范》

D.1.2 环境条件: 温度：（20±5）℃；相对湿度不大于85%。

D.1.3 测量标准:

补偿式微压计，最大允差：±0.4 Pa，测量范围：（-2.5~2.5）kPa。

D.1.4 被测对象:

微差压表，准确度等级：4.0 级，测量范围：（0～60）Pa。

D.1.5 测量方法：

利用补偿式微压计提高标准压力并经导压管将该压力量值传递给微差压表，使二者在同一压力量值下进行示值比对。

D.1.6 评定结果的使用

在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度评定结果。

D.2  测量模型

D.2.1  测量模型

△p＝p－pb

式中：△p—被校表的示值误差；

p—被校表的示值；

pb—标准表的示值。

D.2.2  灵敏系数

D.2.3  传播律公式

因各输入量之间彼此独立不相关，所以有

D.3  全部输入量的标准不确定度评定

D.3.1	输入量 p 的标准不确定度u( p) 的评定

输入量 p的标准不确定度的主要来源如下：

- 被校微差压表的示值估读引入的标准不确定度u(p1) ，用 B 类标准不确定度评定。

由于示值估读到其分度值的 1/5，即 0.4 Pa，所引起的误差为±0.4 Pa，其分布为均匀分布，包含因子 k＝，其标准不确定度为u( p1 ) = 0.4 /= 0.23 Pa。

b）	被校微差压表的示值重复性引入的标准不确定度u( p2 ) ，用 A 类标准不确定度评定。

在正常工作条件下，选取一块 4.0 级的微差压表，规格型号为（0~60）Pa，对其 50 Pa 示值重复测量 10 次，得到测量列（单位：Pa）：50，51.2，50，51.6，49.6，50.8，50.4，51.2，50，51.2。

平均值为    =50.6 Pa

单次实验标准偏差为   =0.69 Pa

在实际校准过程中测量1次，所以由重复性测量引入的标准不确定度为     =0.69Pa

根据不确定度评定的要求，示值估读和示值重复性的不确定度，两者取最大的值。所以u(p)=u(p2)=0.69 Pa

D.3.2 输入量 pb 的标准不确定度u( pb ) 的评定

输入量 pb 的不确定度主要来源于标准补偿式微压计的不确定度，采用 B 类方法进行评定。标准补偿式微压计的最大允许误差为±0.4 Pa，认为其服从均匀分布，故

=0.24Pa

各个标准不确定度分量汇总于表D.1。

表D.1  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量u（xi） | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 概率 分布 | c（xi） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.69 Pa | 正态 | 1 | 0.69 Pa |
|  | 校准装置 | 0.24 Pa | 均匀 | -1 | 0.24 Pa |

D.4  合成标准不确定度的评定

由D.2.3，合成标准不确定度为：=0.73 Pa

D.5  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

1.5 Pa

D.6  其它校准点的不确定度评估

根据微差压表常用的校准点，可以知道共10、30、50、60（单位：Pa）共4个校准点，按照上面的步骤进行测量不确定度评定，评定结果见表D.2。

表D.2  各测量校准点不确定度计算结果

| 校准点 （Pa） | 不确定度分量（Pa） |  | uc （Pa） | U（Pa） (k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.62 | 0.24 | 0.66 | 1.3 |
| 30 | 0.64 | 0.24 | 0.68 | 1.4 |
| 50 | 0.69 | 0.24 | 0.73 | 1.5 |
| 60 | 0.72 | 0.24 | 0.76 | 1.5 |

JJF（新）00－2020

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

微差压表校准规范

JJF(新)00－2020

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2020年  月第1版  2020年  月第1次印刷

印数  1-100