新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）**－20**

氰化氢气体检测报警器校准规范

Calibration Specification for Hydrogen Cyanide Gas Detectors

2020-××-××发布                 2020-××-××实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 质 量 技 术 监 督 局  发 布

JJF（新）×—202×

氰化氢气体检测报警仪校准规范

Calibration Specification for Hydrogen Cyanide

Gas Detectors

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区市场监督管理局负责解释

本规范主要起草人：

常新春 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

王锦荣 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

目   录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

4.1 示值误差	1

4.2 重复性	2

4.3 响应时间	2

4.4 零点漂移	2

4.5 示值漂移	2

4.6 报警功能检查	2

5 校准条件	2

5.1环境条件	2

5.2 校准用计量器具及配套设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 外观及通电检查	3

6.2  报警功能检查	3

6.3  检测仪调整	4

6.4  示值误差	4

6.5  重复性	4

6.6  响应时间	5

6.7  漂移	5

7  校准结果	6

7.1 校准记录	6

7.2 校准证书	6

8  复校时间间隔	6

附录A  氰化氢气体检测报警仪原始记录格式	7

附录B  校准证书的内容	8

附录C  氰化氢气体检测报警仪示值误差测量不确定度评定示例	10

引  言

本规范以JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、XJL/QCBZ09-2013《校准规范/方法编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和GB50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》为主要编写依据。

本规范为首次制定。

氰化氢气体检测报警仪校准规范

## 1  范围

本规范适用于氰化氢气体检测报警仪（以下简称仪器）的校准，其他用于检测空气中氰化氢的仪器可参照本规范进行校准。

## 2  引用文件

JJG 695-2019  硫化氢气体检测仪

JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范

GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3  概述

仪器传感器检测原理主要有隔膜电极型、定电位电解型等。

仪器按使用方式可以分为固定式和便携式，按采样方式分为扩散式和吸入式。仪器主要是由检测元件、放大电路、警报器、指示器等部件组成。

## 4  计量特性

### 4.1 示值误差

最大允许误差：±10%。

### 4.2 重复性

应不大于2%。

### 4.3 响应时间

扩散式检测仪不大于60s，吸入式检测仪不大于30s。

### 4.4 零点漂移

连续运行30min,零点漂移示值误差：±2%FS。

### 4.5 示值漂移

连续运行30min,示值漂移示值误差：±3%FS。

### 4.6 报警功能检查

具有报警功能的检测仪，报警功能应正常。

注：以上计量特性要求不是用于合格性判别，仅供参考。

## 5 校准条件

### 5.1环境条件

5.1.1 环境温度：(10～40)℃

5.1.2 环境湿度：＜80%RH

5.1.3 周围无干扰气体。

### 5.2 校准用计量器具及配套设备

5.2.1 气体标准物质

采用由国家计量行政部门批准的，浓度为仪器满量程20%、50%和80%的氰化氢气体有证标准物质，其相对扩展不确定度不大于3%（k=2）。

5.2.2 气体标准物质稀释装置：稀释误差不大于±1.5%。

5.2.3 秒表：分辨力不大于0.1s。

5.2.4 流量控制器：流量范围不小于500mL/min,准确度级别不低于4级。如图1所示。

5.2.5 零点气（稀释气）：清洁空气或高纯氮气。

5.2.6 减压阀和气路

使用与气体标准物质钢瓶配套的减压阀和不影响气体浓度的管路，如聚四氟乙烯或不锈钢管材。

5.2.7 校准罩

扩散式检测仪应有合适的校准罩。

图1 流量控制器

## 6 校准项目和校准方法

### 6.1 外观及通电检查

6.1.1  外观检查

目视检查仪器的外观及附件，装置应具有下列标识：名称、型号、制造厂名（或公司名）、出厂编号及相应的警示标志等，主机及配件齐全，应附有制造厂的说明书，传感系统表面不得有明显划痕。

6.1.2  通电检查

- 仪器的控制和调节机构应灵活可靠，紧固件应无松动，各部件应安装牢固，能确保正常工作。

b）通电后显示功能正常，数字显示器应显示清晰。

### 6.2  报警功能检查

检查并记录仪器报警动作值，观察仪器报警功能应正常。

### 6.3  仪器校准前的准备

按照仪器使用说明书的要求对仪器进行预热，在干净空气中调整仪器零点。

通入气体标准物质时，仪器按照图1所示连接气路。根据被检仪器的采样方式使用流量控制器，控制被检仪器所需要的流量。校准扩散式仪器时，流量的大小依据使用说明书要求的流量。校准吸入式仪器时，一定要保证流量控制器的旁通流量计有气体放出。

### 6.4  示值误差

在仪器测量范围内依次通入浓度分别为量程上限值20%、50%和80%左右的标准气体，待示值稳定后记录测量值。重复上述步骤3次，取其算术平均值，按（1）计算仪器的示值误差：

（1）

式中： — 示值误差（%）；

— 测量平均值（μmol/mol）；

— 标准值（μmol/mol）。

取绝对值最大的作为仪器的示值误差。

### 6.5  重复性

通入浓度为满量程50%左右的标准气体，待读数稳定后记录测量值。重复上述测量步骤6次，分别记录读数。按式(2)计算仪器的重复性:

（2）

式中： s— 重复性(%)；

— 仪器第i次测量的示值（μmol/mol）；

— 重复测量6次的示值平均值（μmol/mol）；

n — 测量次数（n=6）。

### 6.6  响应时间

通入浓度为量程50%左右的标准气，读取稳定数值后，撤去标准气，待示值归零。再通入上述浓度的标准气，同时用秒表记录从通气瞬间起到仪器显示稳定值的90%时的时间，即为仪器的响应时间。重复上述步骤3次，取算术平均值作为该仪器的响应时间。

### 6.7  漂移

通入零点气，记录稳定示值AZ1，然后通入浓度为仪器量程50%左右的标准气，记录稳定示值AS1。连续运行30min，每间隔5min 测定一次，同时记录读数AZi及ASi，按式(3)计算零点漂移:

(3)

式中：  — 零点漂移（%FS）；

— 仪器通入零点气后第1次测量的示值（μmol/mol）；

— 仪器通入零点气后第i次测量的示值（μmol/mol）；

— 仪器量程（μmol/mol）。

取绝对值最大的作为仪器的零点漂移值。

按式(4)计算示值漂移:

(4)

式中：  — 示值漂移（%FS）；

— 仪器通入标准气后第1次测量的示值（μmol/mol）；

— 仪器通入标准气后第i次测量的示值（μmol/mol）；

—仪器量程（μmol/mol）。

取绝对值最大的作为仪器的示值漂移值。

# 7  校准结果

- 7.1 校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，记录格式见附录A。

- 7.2 校准证书

校准证书由封面和校准数据组成，经校准的测定仪应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。

当客户要求时，可以根据计量特性进行符合性判定，并将结论列入校准证书。进行符合性判定应考虑测量不确定度。

# 8  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。如果仪器经修理、更换重要性能的部件，对仪器性能怀疑时应重新校准。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A  氰化氢气体检测报警仪原始记录格式

第  页  共   页

委托单位：                        证书编号：                       ；

仪器名称：                        ；生产厂家：                      ；

量程：          型号/规格：               出厂编号：                    ；

| 标准器名称 | 型号/规格 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度 | 证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准依据： |  |  |  |  |  |  |

环境温度：      ℃  环境湿度：      ﹪RH  校准员：         核验员：      ；

- 外观及通电检查

- 报警功能                 报警动作值

3、示值误差和重复性

| 标准值 ( ) | 仪器示值（ ） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ） | 1 | 2 | 3 |  |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量示值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点漂移： |  |  |  | 示值漂移： |  |  |  |

# 附录B  校准证书的内容

B.1  校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准时的环境温度、相对湿度；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  校准证书（内页）格式

| 项目名称 | 测量结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观及通电检查 |  |  |  |  |
| 报警功能 |  | 报警动作值 |  |  |
| 示值误差 | 标准值 （ ） | 示值平均值 （ ） | 误差 | 不确定度 |
| 重复性 |  |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |  |
| 示值漂移 |  |  |  |  |

校准内容结束

# 附录C     氰化氢气体检测报警仪示值误差测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 测量依据: 氰化氢气体检测报警仪校准规范

C.1.2环境条件：温度(10-40)℃,相对湿度<80%RH

C.1.3 测量标准：氰化氢气体标准物质，相对不确定度Urel =3%,包含因子 k=2。

C.1.4被测对象: 氰化氢气体检测报警仪示值误差,最大允许误差±10%,量程（0-50）μmol/mol。

C.1.5测量过程:  通入三种不同浓度的氰化氢气体标准物质。读取被测仪器稳定示值,重复测量3次,用3次测量的平均值计算仪器相对误差，取最大相对误差为氰化氢气体检测报警仪示值误差。

C.1.6 评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。

C.2 测量模型

式中:    ——被测氰化氢气体检测报警仪示值误差（%）

——被测氰化氢气体检测报警仪三次测量的算术平均值（μmol/mol）

——氰化氢气体检测报警仪气体标准物质（μmol/mol）

C.2.2灵敏系数

C.2.3传播律公式：因各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度为

一般对于常规测量，测量结果与约定真值很接近，因此可以认为,则上式可以简化为

C.3 输入量的标准不确定度分析和评定

C.3.1输入量的标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度来源是：（1）氰化氢气体检测报警仪的测量重复性；（2）数字分辨力。下面分别予以评定。

C.3.1.1  氰化氢气体检测报警仪的测量重复性引入的标准不确定度,可通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。

取一台氰化氢气体检测报警仪,选择25.4μmol/mol的氰化氢气体检测报警仪气体标准物质,连续测量10次,得到测量列(单位：μmol/mol)：

24.5,24.5,24.0,24.0,24.5,24.5,25.0,25.0,24.5，25.0

按校准规范要求，仪器示值误差以3次测量的算术平均值进行计算，则测量重复性引入的标准不确定度为:

=s/=1.5%/=0.9%

C.3.1.2氰化氢气体检测报警仪读数引入的标准不确定度。

氰化氢气体检测报警仪的分度值为0.5μmol/mol,按均匀分布计算，

读数引入的标准不确定度小于测量重复性引入的标准不确定度相同，取重复性引入的标准不确定度。

C.3.1.3输入量的标准不确定度的标准不确定度：

C.3.2输入量AS的标准不确定度的评定

输入量AS的标准不确定度主要来源于标准气体定值的不确定度，可根据证书给出定值不确定度来评定，因此采用B类方法来评定

标准可燃气体为国家二类标准物质，其不确定度Urel=3%，包含因子k=2，此值可按正态分布估计,且认为充分可靠。

则其标准不确定度

C.4标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | Ci | ¦ci¦u（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.9% | 1 | 0.9% |
|  | 标准气体的不确定度 | 1.5% | -1 | 1.5% |

C.5 合成标准不确定度的计算

C.6 扩展不确定度的评定

C.6.1取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=2×1.7%=3.4%

C.6.2根据氰化氢气体检测报警仪气体校准规范的规定，常规测量应对氰化氢气体检测报警仪仪器的量程中其他两个点进行测量，其测量不确定度见下表：

| 测量点 (μmol/mol) | 不确定度分量(μmol/mol) |  |  |  | uc(%) | U(%) k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性分量u1() | 分辨率分量u2() | u() | u() |  |  |
| 10 | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.1 | 4.2 |
| 40 | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 1.5% | 1.6 | 3.2 |

C.7 测量不确定度的报告与表示

量程为50μmol/mol的氰化氢气体检测报警仪示值误差测量结果的扩展不确定度：

测量点10μmol/mol U =4.2%    k=2

测量点25μmol/mol U =3.4%    k=2

测量点40μmol/mol U =3.2%    k=2

________              _______

JJF（新）×－202×

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

数字温湿度计校准规范

JJF(新) ××－201×

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

202×年×月第×版  202×年×月第×次印刷

印数  1-100