新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）XX－XXXX

血凝分析仪校准规范

Calibration Specification for

Coagulation analyzer

XXXX-XX-XX发布                     XXXX-XX-XX实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

血凝分析仪

校准规范

Calibration Specification for Gasoline

Vapor Recovery System of Fuel Dispensers

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区市场监督管理局负责解释

本规范主要起草人：

郭新宇（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

赵力军（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

郭丽（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

胡生伟（伊犁州计量检定所）

阿米娜（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

目    录

引    言	I

1.  范围	1

2.  引用文件	1

3.  术语	1

3.1  凝固法  	1

3.2  发色底物法  	1

3.3  免疫比浊法  	1

3.4  凝血酶原时间(PT)	1

3.5  活化部分凝血酶时间（APTT）	1

3.6  纤维蛋白原（FIB）	1

3.7  凝血酶时间（TT）	1

4  概述	2

5.  计量特性	2

6.  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  标准物质	2

7.  校准项目和校准方法	3

7.1  外观及工作正常性检查	3

7.2  血凝仪的示值范围与重复性	3

8.  校准结果	3

8.1  校准记录	4

8.2  校准证书	4

9.  复校时间间隔	4

附录A  血凝仪校准原始记录格式	5

附录B  校准证书的内容	6

附录C  血凝仪示值测量不确定度评定	7

# 引    言

本规范以XJL/QCBZ09-2013《校准规范/方法编写规则》、YY/T 0659-2008

《全自动血凝分析仪》为主要编写依据。

血凝分析仪校准规范

- 范围

本方法适用全自动、半自动血凝分析仪（以下简称血凝仪）的校准。

# 2. 引用文件

本方法引用下列文件：

YY/T 0659-2008《全自动血凝分析仪》

YY/T 0658-2008《半自动血凝分析仪》

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

# 3. 术语

## 3.1  凝固法  Clotting assay

模拟生理血液凝固条件，加入某种试剂，启动血液凝集反应，使样本中的纤维蛋白原转化为交联纤维蛋白，使样本发生凝固。通过连续监测此过程中反应体系所发生的光学（例如吸光度）、物理学（例如黏度）或电学（例如电流）特性变化确定反应终点，并作为纤维蛋白原的转化时间，利用这种原理测定血液样本凝固特性或纤溶特性的方法。

## 3.2  发色底物法  Chromogenic assay

以人工合成具有某种裂解位点的化合物（如苯丙氨酸-缬氨酸-精氨酰胺，Phe-Val-Arg）与产色物质结合（如对硝基苯胺PNA）连接形成酶的特异性底物，由于待测样本中存在或反应过程中产生了有活性的酶，底物被水解并释放产色物质，使反应体系发生颜色变化，通过比色的方法检测其颜色变化程度，并与酶活性或待测物含量成一定的比例关系。

## 3.3  免疫比浊法  Immuno-turbidimetric assay

利用抗原与抗体之间特异性结合的特点，使待测物与标记物有其特异性抗体的微粒结合，使得反应体系的浊度发生变化，通过检测其光强度的变化定量待测物的方法。

  - 凝血酶原时间(PROTHROMBIN TIME，PT）

在缺乏血小板的血浆中加入过量的组织因子（兔脑渗出液）后，凝血酶原转化为凝血酶，导致血浆凝固所需的时间。

  - 活化部分凝血酶时间（ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME，APTT）

用于筛查内源性凝血系统是否正常的较敏感的试验。

  - 纤维蛋白原（FIBRINOGEN，FIB）

纤维蛋白原是一种由肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质。纤维蛋白是在凝血过程中，凝血酶切除血纤蛋白原中的血纤肽A和B而生成的单体蛋白质。简单地说，就是一种与凝血有关物质。

  - 凝血酶时间（THROMBIN TIME，TT）

在血浆中加入标准化的凝血酶后血液凝固的时间。

# 4  概述

血凝仪是用于凝血、抗凝、纤维蛋白原溶解系统检测的一类仪器，可为出血性和血栓性疾病的诊断及鉴别诊断、抗凝及溶栓治疗的监测及疗效观察提供有价值的指标。血凝仪依据测试方法分为凝固法、发色底物法和免疫比浊法，按照不同的自动化程度分为半自动血凝仪和全自动血凝仪，半自动血凝仪根据可同时检测样品的数量分为单通道和多通道。

半自动血凝仪一般由检测单元、控制单元、数据处理、显示与打印单元组成。全自动血凝仪一般由自动进样单元、检测单元、控制单元、数据处理、显示与打印单元组成。

# 5.  计量特性

血凝仪的计量特性见下表

血凝仪检测项目的技术指标

| 血凝仪检测项目 | 示值范围 | 示值误差（%） | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| PT | (20～50)s | 验收时按客户和生产厂家双方达成的技术协议，复校时按用户的规定给出 | 3.0% |
| APTT | (40～120)s |  | 4.0% |
| FIB | (0.900～2.5)g |  | 6.0% |
| TT | (15～50)s |  | 10.0% |

注1：以上指标针对不同试剂生产厂家、不同批次的产品会有所变化；

注2：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及不确定度评定时参考。

# 6.  校准条件

## 6.1  环境条件

环境温度：（10～35）℃；

相对湿度：≤80%；

供电电源：电压（220±22）V，频率（50±0.5）Hz，仪器接地良好；

周围无强电磁场干扰，无影响校准系统正常工作的机械振动。

## 6.2  标准物质

由于目前国内还没有可溯源的血凝仪标准物质，校准时使用了美国伯乐公司生产的血凝质控物，通过使用不同批次的血凝质控物对同一台血凝仪进行测量比对实验，其PT、APTT、FIB、TT四个项目的En值均小于1。

# 7.  校准项目和校准方法

## 7.1  外观及工作正常性检查

目视检查血凝仪的外观及附件，应具有下列标识：名称、型号、制造厂名（或公司名）、出厂编号及相应的警示标志等，主机及配件齐全，应附有制造厂的说明书。通电后显示功能正常，数字显示器应显示清晰。

## 7.2  血凝仪的示值范围、示值误差与重复性

按照仪器说明书的要求对仪器进行预热，将血凝质控物按照要求稀释后放置20～30分钟，然后将溶液充分混匀，待仪器稳定后，用血凝仪测量稀释后的质控液，每个项目重复测量3次，按照公式（1）计算示值测量结果，按照公式（2）计算测量重复性：

（1）

（2）

式中：—血凝仪示值平均值，s或者g/L；

xs—血凝质控物标称值，s或者g/L。

—血凝仪示值的相对误差，%。

— 血凝仪示值重复性，％；

—血凝仪测量三次的最大值，s或者g/L；

—血凝仪测量三次的最小值，s或者g/L；

C — 极差系数，当测量次数为3次时，其值为1.69。

# 8.  校准结果

## 8.1  校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，记录格式见附录A。

## 8.2  校准证书

校准证书由封面和校准数据组成，经校准的仪器应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用，对校准规范的偏离，应在校准证书中注明。

# 9.  复校时间间隔

血凝仪的复校时间间隔，建议不超过1年。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

血凝仪校准原始记录格式

记录编号：                   证书编号：                 第   页 共   页

送校单位：                          地    址：

仪器名称：                          生产厂家：

型号/规格：                         出厂编号：

校准技术依据：                      校准日期：        年      月     日

主要测量设备：                      测量范围：

编    号：                 最大允差/准确度等级/不确定度：

证书编号                             有效期至：

环境温度：         ℃  环境湿度：        ﹪RH

校准员：                   核验员：

一、外观检查：□正常   □不正常

二、示值测量结果与重复性：

| 校准项目 | 标称值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差（%） | 重复性 （%） | 不确定度Urel （k＝2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |  |
| PT(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTT(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIB(g/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

校准证书的内容

B.1  校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 送校单位的名称和地址：

- 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准时的环境温度、相对湿度；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  校准证书（内页）格式。

  - 外观检查：

  - 示值测量结果与重复性：

| 校准项目 | 标称值 | 测量值 | 示值误差（%） | 重复性（%） | 不确定度Urel （k＝2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT(s) |  |  |  |  |  |
| APTT(s) |  |  |  |  |  |
| FIB(g/L) |  |  |  |  |  |
| TT(s) |  |  |  |  |  |

_______________________________________

# 附录C

血凝仪示值误差测量不确定度评定

1  概述

1.1测量依据： XJL/QCJGXX－2015《血凝分析仪校准规范》。

1.2环境条件：环境：（10～35）℃，相对湿度：≤80%。

1.3测量标准：美国伯乐公司生产的血凝质控物，MPE分别为PT：±7.4s，APTT：±12s，FIB：±0.23g/L，TT：±4.3s。

1.4被测对象：血凝分析仪。

1.5测量方法：按照仪器说明书的要求对仪器进行预热，将血凝质控物按照要求稀释后放置20～30分钟，然后将溶液充分混匀，待仪器稳定后，用血凝仪测量稀释后的质控液，每种试剂重复测量3次。

1.6评定结果的使用：对符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果，其他可使用本不确定度的评定方法。

2  测量的数学模型

2．1测量的数学模型

式中:—血凝仪示值的相对误差

—血凝仪测量值的平均值;

—血凝质控物的标准值

2.2灵敏系数

灵敏系数

2.3 传播律公式

因为各输入量彼此独立各不相关，所以

由于和分别是它的相对不确定度形式，所以传播律公式为

3  全部输入量的标准不确定度评定

3.1  测量重复性引入的标准不确定度分量的评定

对一台血凝分析仪，用按要求稀释后的血凝质控物连续进行10次测量，测得值如表C.1所示。

表C.1  重复性测量结果

| 校准项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT(s) | 38.7 | 39.1 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 39.0 | 39.3 | 39.0 |
| APTT(s) | 67.4 | 67.3 | 67.5 | 67.9 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 67.9 | 68.1 | 68.0 | 67.8 |
| FIB(g/L) | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.20 |
| TT(s) | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.4 |

平均值按照下式进行计算：

单次实验标准差按照下式进行计算：

误差采用相对形式

由于实际情况是在重复条件下连续测量3次，并以3次测量的平均值为测量结果，则可得到：

最后的计算结果见表C.2。

表C.2   的计算结果

| 校准项目 | s |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PT(s) | 0.193s | 0.49% | 0.29% |
| APTT(s) | 0.347s | 0.51% | 0.30% |
| FIB(g/L) | 0.011g/L | 0.92% | 0.53% |
| TT(s) | 0.082s | 0.35% | 0.20% |

3.2 标准物质定值引入的标准不确定度分量的评定

标准物质定值引入的不确定度主要来源于血凝质控物的最大允许误差，按均匀分布处理，最大允许误差由血凝质控物出厂说明书给出，并转换成相对形式，因此

表C.3  计算结果

| 校准项目 |  | 测量平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PT(s) | ±7.4s | 39.0s | 11.0% |
| APTT(s) | ±12s | 67.8s | 10.2% |
| FIB(g/L) | ±0.23g/L | 1.20s | 11.1% |
| TT(s) | ±4.3s | 23.4s | 10.6% |

4 合成标准不确定度的评定

由于两个输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度为

计算结果见表C.4。

5 扩展不确定度的评定

取包含因子，则扩展不确定度为

最后的计算结果见表C.4。

表C.4  各校准项目测量不确定度计算结果

| 校准项目 | 不确定度分量 |  |  | Urel （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT(s) | 0.29% | 11.0% | 11.0% | 22% |
| APTT(s) | 0.30% | 10.2% | 10.2% | 21% |
| FIB(g/L) | 0.53% | 11.1% | 11.1% | 23% |
| TT(s) | 0.20% | 10.6% | 10.6% | 22% |

_______________________________________

JJF（新）24－2018

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

血凝分析仪校准规范

JJF(新)XX－XXXX

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2018年12月第1版  2018年12月第1次印刷

印数  1-100