新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）  －2023

温度测量系统校准规范

Calibration Specification for Temperature

Measurement System

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

20××-××-××发布               20××-××-××实施

温度测量系统校准规范

JJF（新）   —2023

Calibration Specification for

Temperature Measurement System

归 口 单 位： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：新疆油田公司储气库有限公司

新 疆 大 学

新疆油田公司准东作业区

新疆油田公司石西油田作业区

本规范委托新疆维吾尔自治区热工计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：宋长亮  (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

贺红平  (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

李  娟  (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

姬  康  (新疆油田公司储气库有限公司)

许  燕  (新 疆 大 学)

韩继博  (新疆油田公司准东作业区)

许  鹏  (新疆油田公司储气库有限公司)

肖文兵  (新疆油田公司石西油田作业区)

目   录

引  言	IV

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

5.计量特性	2

5.1外观	2

5.2技术要求	2

6 校准条件	3

6.1环境条件	3

6.2计量标准器及配套设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准前的检查	4

7.3 校准方法	5

7.4 数据处理	5

8 校准结果	6

8.1 校准记录	6

8.2  校准证书	6

9  复校时间间隔	6

附录A	7

附录B	8

附录C	9

附录D	10

# 引  言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

在编写本规范过程中，参考了JJF 1007-2007 《温度计量名词术语及定义》、JJG 229-2010 《工业铂、铜热电阻》、JJG 617-1996 《数字温度指示调节仪》、JJF 1262-2010 《铠装热电偶》、JJF 1379-2012 《热敏电阻测温仪》、JJF 1637-2017 《廉金属热电偶》的部分条款。

本规范为首次制定。

III

- 温度测量系统校准规范

# 范围

本规范适用于测量范围在（-80～1200）℃的温度测量系统的校准。

# 引用文件

本规范引用下列文件

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻

JJG 617-1996 数字温度指示调节仪

JJF 1262-2010 铠装热电偶

JJF 1379-2012 热敏电阻测温仪

JJF 1637-2017 廉金属热电偶

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语

JJF1007-2007界定的及以下术语和定义适用于本规范。

### 3.1温度测量系统 temperature measurement system

温度测量系统是温度传感器、温度数据传输及温度显示单元共同组成的温度测量单元。

### 3.2 本地示值误差  local error of indication

- 温度测量系统本地仪表上的被测温度显示值与实际温度的差值为本地示值误差。

### 3.3 远传示值误差 transmission error of indication

- 温度数据远传后的显示值与实际温度的差值为远传示值误差。

# 概述

温度测温系统被广泛应用在工业生产过程中，它主要由温度传感器（含热电阻、热敏电阻、热电偶等），本地显示及数据传输和远传显示单元组成。工作原理是利用温度传感器的输出电阻值或输出热电势值随温度变化而发生变化的特性，经相应电路处理后，在本地或远传到终端显示出相应温度。

温度传感器

温度采集及本地显示

温度数据传输

温度远传显示单元

- 图1 温度测量系统工作原理图

# 5.计量特性

## 5.1外观

温度测量系统功能正常，显示单元的数字显示应清晰，无数字闪烁、叠字、乱错码和缺笔画等影响读数的现象。

## 5.2技术要求

## 5.2.1  示值误差

### 5.2.1.1 用含有准确度等级的表示方式

- Δ=±a%FS                            （1）

- 式中，Δ——最大允许误差（℃）；

- a——准确度等级；

- FS——量程（℃）。

- 该示值误差应符合表1的规定。

- 表1 准确度等级及最大允许误差

| - 准确度等级 | - 0.1 | - 0.2 | - 0.5 | - 1.0 | - 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最大允许误差/% - （按量程的百分数计算） | - ±0.1 | - ±0.2 | - ±0.5 | - ±1.0 | - ±2.0 |

### 5.2.1.2  用与温度计量程及分辨力有关的表示方式

Δ=±(a%FS+bd)                            （2）

- 式中，Δ——最大允许误差（℃）；

- a——准确度等级；

- FS——量程（℃）；

- b——在数字化过程中产生的量化误差；

- d——显示分辨力。

### 5.2.1.3  直接以被测量值来表示的方式

- Δ=±K                                   （3）

- 式中，Δ——最大允许误差（℃）；

- K——最大允许误差限。

# 6 校准条件

## 6.1环境条件

- 温度：(15～35)℃，相对湿度≤85% ；

设备周围应无强烈振动和磁场，实际工作中环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求。实际环境条件达不到要求的，应考虑由此引入的误差。

## 6.2计量标准器及配套设备

- 选用的标准器以及配套设备引入的扩展不确定度（k=2）应小于测量系统最大允许误差绝对值的1/3。校准时所需的计量标准器及配套设备可从表2和表3中根据实际情况参考选择，也可以使用扩展不确定度满足要求的其它标准器及配套设备。

- 计量标准器

- 计量标准器的选择见表2所示。

表2  计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | （-189.3442～660.323）℃ | 二等 |
| 2 | 标准铂铑10-铂热电偶 | （300～1200）℃ | 二等 |

### 6.2.2  配套设备

- 校准所需的配套设备见表3所示。

表3  配套设备

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电测设备 | / | 0.02级及以上等级 测量电阻值分辨力不低于0.1mΩ 测量热电动势分辨力不低于1μV |
| 2 | 恒温槽 | （-80～300）℃ | 工作区域水平温差：0.01℃ 工作区域最大温差：0.02℃ 温度波动度：0.04℃/10min |
| 3 | 检定炉 | - (300～1200)℃ | 配备均温块（包括热管）的恒温设备，温度范围满足校准的要求；被校感温元件插入均温块的深度与孔径之比大于 10:1。 从孔底算起轴向 30mm 内温差不大于 0.5℃，孔底部同一截面任意孔间的温差绝对值不大于0.25℃。 |
| 4 | 干体式温度校准器 | （-80～1200）℃ | 温度波动度： （-80～660）℃： 不超过0.1℃/min （660～1200）℃： 不超过0.2℃/min 孔间温差： （-80～660）℃： 不超过0.05℃ （660～1200）℃： 不超过0.5℃ 轴向温场均匀性： （-80～1200）℃ ： 不超过0.25℃ |
| 5 | 零度恒温器 | 0℃ | 工作区域温度变化为（0±0.1）℃ |

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 校准项目

本地示值误差和远传示值误差。

7.2 校准前的检查

3

- 通电目测检查，检查测量系统的外观是否符合5.1的要求。

## 7.3 校准方法

### 7.3.1 校准点的选择

- 校准点应均匀分布在测量系统整个使用范围上，原则上应包括使用范围的上限值、下限值在内，不少于3个点。

### 7.3.2 示值误差的校准

- 开启标准恒温设备，将被校测量系统的温度传感器置于恒温设备有效工作区域且与标准温度计位于同一深度。

校准测温顺序通常以0℃为界，高于0℃的温度点向上限依次进行校准，小于0℃的温度点向下限依次进行校准。

- 将恒温设备温度设定到被校温度点，待标准器及被校测量系统温度稳定后（恒温设备实际温度偏离校准点一般不超过±2℃，温度变化不超过0.1℃/min），开始读数。读数顺序为“标准器示值→被校本地示值（被校远传示值）→被校本地示值（被校远传示值）→标准器示值”。

- 标准和被校在每个温度点读数两次，每个校准温度点的整个读数过程，温度的变化不大于0.2℃（以标准器实际温度为依据）。取其算术平均值为测量结果。

- 按照公式4，计算示值误差。

## 7.4 数据处理

### 7.4.1示值误差

Δt=t−ts                        （4）

- 式中：

Δt   —   示值误差，℃；

t    —   被校温度示值平均值，℃；

ts   —   标准温度计测得的实际温度值，℃；

# 8 校准结果

## 8.1 校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，记录格式见附录B。

## 8.2  校准证书

校准证书由封面和校准数据组成，经校准的测定仪应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录A。

当客户要求时，可以根据计量特性进行符合性判定，并将结论列入校准证书。进行符合性判定应考虑测量不确定度。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。如果仪器经修理、更换重要性能的部件，对仪器性能怀疑时应重新校准。

# 附录A

## 校准证书的内容

A.1  校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准时的环境温度、相对湿度；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 附录B

# 温度测量系统校准原始记录格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 | 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 出厂编号 | 证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 一、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、示值误差（℃） | 校准点 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本地示值 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 远传示值 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本地示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 远传示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 不确定度 U k=2 | / |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： 核验员： 校准日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

### 校准证书（内页）格式

| 标准值（℃） | 本地示值误差（℃） | 远传示值误差（℃） | 不确定度 U （℃）k=2 |
| --- | --- | --- | --- |

校准内容结束

# 附录D

### 温度测量系统示值误差不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1 评定依据：JJF（新） — 2023《温度测量系统校准规范》

D.1.2 测量条件：温度：（15～35）℃；相对湿度不大于85%

D.1.3 测量标准：二等标准铂电阻温度计，测量范围为（0～419.527）℃

D.1.4 被测对象：远传测温仪，校准点温度为70.0℃，仪器显示分辨力为 0.01℃

D.1.5 测量方法：

将被校远传测温仪的温度传感器置于干体式温度校准器有效工作区域且与标准温度计位于同一深度，开启干体式温度校准器和电测设备。

将干体式温度校准器温度设定到被校温度点，待标准器及被校测量系统温度稳定后，方可读数，读数顺序为标准→被校→被校→标准”，标准和被校各读取三组数据，测量过程由低温点开始到高温点结束。

记录标准温度计所显示的温度值和被校测量系统所显示的温度值，取其算术平均值为最后的测量结果，分别取平均值作为显示值和实测值的结果。

D.1.6 评估结果的使用：在符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本评定结果。

D.2  测量模型

Δt=t−ts                   （D.1）

式中：

Δt —温度误差，℃；

t  —被校温度显示平均值，℃；

ts—标准器温度平均值，℃；

D.2.2 灵敏系数

c1=∂Δt∂t=1  c3=∂Δt∂ts=−1            （D.2）

D.3  全部输入量的标准不确定度评定

远传测温仪的不确定度分量主要由远传测温仪测量重复性引入的标准不确定度u1t、测温仪分辨力引入的标准不确定度分量u2t、标准器修正值引入的标准不确定度分量u2ts和标准器稳定性引入的标准不确定度分量u2ts组成。

D.3.1远传测温仪测量重复性引入的标准不确定度u1t的评定

对于70.0℃校准点，在重复条件下重复测量10次，测量结果如下

单位：℃

| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t0 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.0 | 70.06 | 70.12 | 70.15 | 70.09 | 70.25 | 70.28 | 70.16 | 70.10 | 70.05 | 70.09 | 70.135 | 0.077 |

t=1ni=1nti                             （D.3）

s=i=1nti−t2n−1                             （D.4）

则s=0.077℃。实际测量中取2次测量的平均值，则u1t=s2≈0.054℃。

- D.3.2 远传测温仪分辨力引入的标准不确定度分量u2T

远传测温仪的显示分辨力为0.01℃，不确定度区间半宽为 0.005℃，服从均匀分布，包含因子k=2，则由分辨力引入的标准不确定度分量：

u2T=0.0053=0.0029℃                     （D.5）

D.3.3 标准器示值引入的标准不确定度分量u3Δt0

标准器示值在70.0℃的扩展不确定度为U=0.02℃,包含因子k=2,则由标准器修正值引入的标准不确定度分量：

u3Δt0=0.022=0.01℃                   （D.6）

D.3.4 标准器稳定性引入的标准不确定度分量u4Δt0

本标准器相邻两次校准温度最大变化为0.02℃，按均匀分布，包含因子k=3,则由标准器修正值引入的标准不确定度分量：

u4Δt0=0.023=0.01℃                   （D.7）

D.3.5 恒温源波动性引入的标准不确定度分量u5t

校准选用的恒温源的波动度为±0.02℃，按均匀分布，包含因子k=3,则由标准器修正值引入的标准不确定度分量：

u5t=0.023≈0.01℃                   （D.8）

D.4  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 |  | 数值 | 分布 | k | 灵敏系数 | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1t | 测量重复性 | 0.054 |  |  | -1 | 0.054 |
| u2T | 分辨力 | 0.0029 | 均匀 | 3 | 1 | 0.0029 |
| u3Δt0 | 标准器示值 | 0.01 |  | 2 | 1 | 0.01 |
| u4Δt0 | 标准器稳定性 | 0.01 | 均匀 | 3 | 1 | 0.01 |
| u5t | 恒温源波动性 | 0.01 | 均匀 | 3 | 1 | 0.01 |

测量重复性与被校设备分辨力的不确定度分量取大者。

D.5  合成标准不确定度

由于各不确定度分量相对独立，则合成标准不确定度uc：

ucΔt=u32Δt0+u12t+u42Δt0+u5(t)≈0.06℃           （D.8）

D.6  扩展不确定度

取包含因子 k=2，则远传测温仪示值误差校准不确定度为：

U=kucΔt=2×0.06=0.12℃                 （D.9）

JJF（新）  －2023

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

- 温度测量系统校准规范

- JJF(新)  －

- 新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2023年x月第1版  2023年x月第1次印刷

印数  1-100