新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）xx－2023

多功能坡度测量仪校准规范

Calibration Specification of Multifunction Slope Meter

2023-xx-xx发布                      2024-xx-xx实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（新）xx—2023

多功能坡度测量仪

校准规范

Calibration Specification of

Multifunction Slope Meter

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托自治区法制计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

高  颖 （新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

张  辉 （新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

杜诗语 （新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

目    录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围…………………………………………………………………………（ 1 ）

2  引用文件……………………………………………………………………（ 1 ）

3  概述…………………………………………………………………………（ 1 ）

4  计量特性……………………………………………………………………（ 2 ）

5  校准条件……………………………………………………………………（ 2 ）

5.1  环境条件…………………………………………………………………（ 2 ）

5.2  测量标准及其他设备……………………………………………………（ 2 ）

6  校准项目和校准方法………………………………………………………（ 2 ）

6.1  外观及工作正常性检查…………………………………………………（ 2 ）

6.2  测量面的平面度…………………………………………………………（ 2 ）

6.3  零位误差…………………………………………………………………（ 3 ）

6.4  示值误差…………………………………………………………………（ 3 ）

7  校准结果……………………………………………………………………（ 3 ）

7.1  校准记录…………………………………………………………………（ 3 ）

7.2  校准数据处理……………………………………………………………（ 3 ）

7.3  校准证书…………………………………………………………………（ 3 ）

8  复校时间间隔………………………………………………………………（ 3 ）

附录A  校准原始记录格式……………………………………………………（ 4 ）

附录B  校准证书的内容………………………………………………………（ 5 ）

附录C 多功能坡度测量仪示值误差测量不确定度评定………………………（ 7 ）

# 引   言

本规范依据国际标准化组织ISO 6947:2019《焊接-工作位置-坡度和旋转角度的定义》、GB/T 17163-2022 《几何量测量器具术语 基本术语》、GB/T 6315-2008 《游标、带表和数显万能角度尺》、JJF 1085-2002《水平尺校准规范》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

多功能坡度测量仪校准规范

- 范围

本规范适用于多功能坡度测量仪的校准。

本规范规定了多功能坡度测量仪的计量特性、校准条件、校准方法，适用于新制造、使用中及修理后的多功能坡度测量仪的计量性能校准。

2. 引用文件

本规范引用文件：

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1085-2002 水平尺校准规范

GB/T 6315-2008 游标、带表和数显万能角度尺

GB/T 17163-2022 几何量测量器具术语 基本术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3.  概述

多功能坡度测量仪是用于检测工业与民用一般建筑的建筑结构的一种仪器，集测量水平、垂直、坡度等功能为一体，是一种基于水准器液面水平原理，以水准泡直接显示角位移，来测量角度或坡度的仪器，该仪器广泛应用于土木工程、建筑工程、室内装修工程以及其它工程角度或坡度的测量。

1—指针；2—刻度盘；3—刻度旋转手轮；4—手柄；5—测量面a；6—水准管；7—测量面b

图1  多功能坡度测量仪

- 计量特性

- 见表1

表1  计量特性一览表

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量面的平面度 | ≤0.3mm，不允许呈凸形 |
| 2 | 零位误差 | MPE:±0.3° |
| 3 | 角度示值误差 | MPE:±1.0° |
| 注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及不确定度评定时参考。 |  |  |

5.  校准条件

5.1  环境条件

环境温度：（20±3）℃，湿度：≤85％RH；无强电磁程干扰、无震动；

校准前，被校准的多功能坡度测量仪和校准用标准器在上述环境中等温平衡放置时间不少于2h。

5.2  校准项目和校准用标准器及其他设备

见表2

表2  校准项目和校准用标准器及其他设备

| 序号 | 校准项目 | 主要测量标准器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 技术要求 |
| 1 | 测量面的平面度 | 平板 | 2级 |
|  |  | 塞尺 | MPE:±（5～16）μm |
| 2 | 零位误差 | 平板 | 2级 |
| 3 | 示值误差 | 角度块 | 2级 |

注：允许使用满足测量不确定度要求的其他测量标准及设备进行校准。

6.  校准项目和校准方法

6.1外观及工作正常性检查

首先目视检查多功能坡度测量仪的外观及功能，仪器不应有影响计量特性的缺陷。装置应具有下列标识：名称、型号、制造厂名（或公司名）、出厂编号及相应的警示标志等，主机及配件齐全，应附有制造厂的说明书，测量面不得有明显划痕，应光洁、无缺损、无锈蚀、无缝隙。装置的控制和调节机构应灵活可靠，紧固件应无松动，各部件应安装牢固，能确保正常工作，刻度盘刻度清晰。

6.2  测量面的平面度

将多功能坡度测量仪放置在平板上，测量面与平板接触，用塞尺进行试塞，以最大不能通过的塞片厚度作为校准结果。

6.3  零位误差

测量前将平板调至水平，将多功能坡度测量仪放置在平板上，调整刻度旋转手轮使水准管气泡居中，读取刻度盘读数α1，然后将其调转180°，放在原位置，按照第一次方法记下刻度盘读数α2，两次读数差的一半即为零位误差。多功能坡度测量仪的零位误差按照式（1）计算

式中：

S——零位误差，°；

α1、α2——刻度盘读数，°。

6.4  示值误差

多功能坡度测量仪的校准点角度值一般分为30°、60°、90°，校准时将多功能坡度测量仪置于平板上，转动水准管气泡居中，读取坡度测量仪指针位置读数α0，先测量刻度盘左侧部分，然后将30°的角度块置于平板上，将多功能坡度测量仪测量面均匀并紧靠在角度块测量面，再转动水准管气泡居中，读取坡度测量仪指针位置读数αi,按上述方法依次校准60°、90°。刻度盘左侧、右侧两个方向各校准1次，测得各校准点的示值误差按公式(2)计算：

δi=αi−α0−αs=Δai−as                   （2）

式中：

δi—各校准点的示值误差，°；

αi—多功能坡度测量仪第i个校准点的角度值，°；

α0—零位读数值，°；

αs—角度块标准值，°；

Δai—多功能坡度测量仪第i个校准点与零位的角度差值，°。

- 7.  校准结果

- 7.1  校准记录

记录格式见附录A。

7.2  校准数据/结果的处理

所有的数据应先计算后修约，校准证书应给出校准结果及测量不确定度。

7.3  校准证书

校准证书内页格式见附录B。

8.  复校时间间隔

多功能坡度测量仪的复校时间间隔，建议不超过1年。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。

附录A

多功能坡度测量仪校准原始记录格式（参考）

记录编号：

| 委托方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 生产厂家 |  | 型号规格 |  | 仪器编号 |  | 证书编号 |  |
| 多功能坡度测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 室温： ℃ 湿度： %RH 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 型号 |  | 测量范围 | 技术指标 | 出厂编号 |  | 有效期 |  | 证书编号 |

以下是具体记录格式

| 校准项目 |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量面的平面度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零位误差（°） |  |  |  |  |  |  |
| 左边 | 测量点 |  |  | 右边 | 测量点 |  |  |
|  | 30° | 60° | 90° |  | 30° | 60° | 90° |
| 读数差值(°) |  |  |  | 读数差值（°） |  |  |  |
| 角度块偏差（″） |  |  |  | 角度块偏差（″） |  |  |  |
| 示值误差(°) |  |  |  | 示值误差(°) |  |  |  |
| 测量不确定度（°） |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：         核验员：        校准日期：     年     月     日

附录B

校准证书的内容

B.1  校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 送校单位的名称和地址：

- 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准时的环境温度、相对湿度；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  校准证书（内页）格式

环境温度：    ℃  环境湿度：    ﹪RH

| 校准项目 |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量面的平面度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零位误差（°） |  |  |  |  |  |  |
| 左边 | 测量点 |  |  | 右边 | 测量点 |  |  |
|  | 30° | 60° | 90° |  | 30° | 60° | 90° |
| 示值误差（°） |  |  |  | 示值误差（°） |  |  |  |
| 测量不确定度（°） |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

多功能坡度测量仪示值误差的测量不确定度评定

1 概述

1.1测量方法：依据《多功能坡度测量仪校准规范》

1.2 环境条件：温度（20±3）℃，相对湿度≤85%，平衡温度≥2h。

1.3测量标准：二级角度块（10～90）°

1.4被测对象：分度值为2°的多功能坡度测量仪各点的示值误差。

1.5测量方法：多功能坡度测量仪的示值误差由多功能坡度测量仪对角度块直接测量，与标准角度比较其差值而获得。

2 测量模型

2.1  测量模型

δi=αi−α0−αs=Δai−as

式中：

δi—各校准点的示值误差，°；

αi—多功能坡度测量仪第i个校准点的角度值，°；

α0—零位读数值，°；

αs—角度块标准值，°；

Δai—多功能坡度测量仪第i个校准点与零位的角度差值，°。

2.2  方差及灵敏系数

输出量的合成方差为

uc2(δi)=c12u2(Δαi)+c22u2(αs)

因为测量模型属于线性模型，各个输入量之间不相关，其中

c1=∂(δi)∂(Δαi)=1   c2=∂(δi)∂(αs)=−1

依据JJF1059.1－2012，合成标准不确定度为：

uc(δi)=u2(Δαi)+u2(αs)

3 全部输入量的标准不确定度评定

3.1  多功能坡度测量仪引入的标准不确定度u(δ)的评定

3.1.1 多功能坡度测量仪示值重复性引入的标准不确定度分量u(Δαi)的评定

以多功能坡度测量仪90°示值为例（分度值为2°），在重复性条件下，用角度块连续测量10次，得到测量列90°30′，90°0′，90°0′，90°0′，90°0′，90°0′，90°0′，90°0′，90°0′，90°0′。

α−=1ni=1nαi=90.05°

单次测量实验标准差：

s=i=1n(αi−α−)2n−1≈0.16°

实际测量只进行一次，则：

u(Δαi)=s=0.16°

同理可得其他测量点的重复测量数据与实验标准差如下表：

| 校准点 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30°0′ | 30°0′ | 30°0′ | 30°0′ | 30°30′ | 30°0′ | 30°0′ | 30°0′ | 30°0′ | 30°0′ | 30°0′ | 0.16° |
| 60°0′ | 60°0′ | 60°0′ | 60°0′ | 60°0′ | 60°30′ | 60°0′ | 60°0′ | 60°0′ | 60°0′ | 60°0′ | 0.16° |

3.1.2 多功能坡度测量仪读数分度值为2°，分辨力为分度值的1/10，按均匀分布估算则其分辨力引入的标准不确定度分量为u(αi')的评定：

u(αi')=0.223=0.06°

3.1.3  由于由重复性引入的标准不确定度分量与分辨力引入的标准不确定度分量互有影响，为防止重复计算，只取其中较大的，则有：

u(Δαi)=0.16°

3.2  标准角度块引入的标准不确定度u（αs）的评定

二级角度块的最大允许误差为±30″=±0.5′，按照均匀分布进行处理，则其引入的标准不确定度为：

u（αs）=0.5′/3=0.29′=0.005°

3.3 标准不确定度汇总表

| 标准不确 定度u(x) | 校准点 | 不确定度来源 | 评定 类型 | 分布 类型 | 标准不确定度值u(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30°0′ | 多功能坡度测量仪测量重复性 | A | 正态分布 | 0.16° |
|  | 60°0′ |  |  |  | 0.16° |
|  | 90°0′ |  |  |  | 0.16° |
| u（αs） | 30°0′ | 标准角度块 最大允许误差 | B | 均匀分布 | 0.005° |
|  | 60°0′ |  |  |  | 0.005° |
|  | 90°0′ |  |  |  | 0.005° |

4 合成标准不确定度的评定

按照2.2，合成标准不确定度按照下式进行计算：

uc(δi)=u2(Δαi)+u2(αs)

代入各测量点的数据，得到：

uc(δi)=0.162+0.0052=0.2°

5 扩展不确定度的评定

取包含因子k＝2，得到各测量点的扩展不确定度为：

U=2uc=2×0.2°=0.4°

6 其他测量点的测量不确定度评定

多功能坡度测量仪各个校准点的测量不确定度如下：

| 校准点 | 30°0′ | 60°0′ | 90°0′ |
| --- | --- | --- | --- |
| U(°) | 0.4° | 0.4° | 0.4° |

JJF（新）xx－2023

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

多功能坡度测量仪校准规范

JJF(新)xx－2023

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2023年**月第1版2023年**月第1次印刷

印数  1-100