新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）***－2023

蒸汽流量计在线校准规范

On-line Calibration Specification for Vapor Flowmeter

***-***-***发布                      ***-***-***实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（新）**—2023

蒸汽流量计在线校准规范

On-line Calibration Specification

for Vapor Flowmeter

归 口 单 位： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位： 新疆维吾尔自治区计量测试研究院

中国石油乌鲁木齐石化公司

新疆大学

昌吉回族自治州计量检定所

斯亚乐亚太技术服务中心

本规范委托新疆维吾尔自治区流量容量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

许德福（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

吕中平（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

蒋建新（中国石油乌鲁木齐石化公司）

参加起草人：

袁恩阁（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

李晓娟（新疆大学）

周  翔（昌吉回族自治州计量检定所）

程丹辉（斯亚乐亚太技术服务中心）

目    录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 定义和术语	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 最大允许误差	2

5.2 重复性	2

6 通用计量特性	2

6.1 外观	2

7 校准条件	3

7.1 校准环境	3

7.2 校准装置	3

8 校准项目和校准方法	4

8.1外观检查	4

8.2校准项目	4

8.3 校准方法	4

8.4 示值误差计算	6

8.5 示值误差的重复性	6

8.6 蒸汽流量计系数	6

9 校准结果	7

9.1 校准记录	7

10 复校时间间隔	7

附录A蒸汽流量计校准原始记录	8

附录B  蒸汽流量计校准证书内容及内页	9

附录C	11

蒸汽流量计示值误差不确定度评定书（标准表法流量标准装置）	11

附录D	15

蒸汽流量计在线装校准装置原理及使用方法	15

标准表法流量标准装置 （串联式）	15

附录E	17

蒸汽流量计在线装校准装置原理及使用方法	17

标准表法流量标准装置(移动式)	17

附录F	18

水和水蒸汽热力性质计算公式	19

# 引   言

使用中的蒸汽流量计的校准方法目前主要有直接测量法和间接测量法，都需要拆卸送往实验室进行检测，均不是在原蒸汽工况下进行的检测，对其计量性能实际上是很难准确评价的。而且长距离的运输也将会对校准后蒸汽流量计的计量稳定性带来一定的影响。在线校准是目前解决该类流量计量值溯源较为合适的方法。

本规范根据我国各类蒸汽流量计使用和在线校准现状，结合JJF1708-2018标准表法科里奥利质量流量计在线校准规范，JJG 1029-2007 涡街流量计检定规程，JJG23(新)-2021分流旋翼式流量计检定规程，JJG640-2016差压式流量计检定规程进行了制订，主要技术指标也参照执行，对测量环境及标准器的要求也参照了上述规范中的要求。

JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》、JJF1004-2004《流量计量及名词术语定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。根据JJF 1071-2010 《国家校准规范编写规则》的要求本规范将被校流量计的示值误差及重复性作为本规范的主要工作。

本规范为首次发布。

蒸汽流量计在线校准规范

# 范围

本校准规范适用于DN50mm及以上封闭管道中压力为（0.1~5.0）MPa、非贸易交接的过热蒸汽流量计的在线校准。

# 引用文件

本规范在计量性能、主要技术指标等方面引用下列文件：

JJF1001-2011 通用计量术语及定义技术规范

JJF1004-2004 流量计量及名词术语定义

JJF1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJG1029-2007 涡街流量计

JJG640-2016 差压式流量计

JJG23(新)-2021 分流旋翼式流量计

IAPWS-IF97 international formulation for water and steam 水和水蒸气热力性质计算公式

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 定义和术语

3.1 标准表  master meter

测量系统中最核心的计量器具，在线校准时，输出标准值，作为参考量值

，标准表可以根据现场条件及校准工况选择。

3.2 标准表法蒸汽流量计校准装置（串联式） steam flow standard facility by master meter method(series connection)

一种蒸汽流量计的在线校准装置，将标准表与被校蒸汽流量计串联连接，连接方式参考附录D。

3.3标准表法蒸汽流量计校准装置（移动式）steam flow standard facility by master meter method(movable type)

一种蒸汽流量计在线校准装置，将标准表、压力变送器、温度变送器、控制系统集成在移动平台上，连接方式参考附录E。

3.4 在线校准  on-line calibration

在实际确定的工作条件下，流量计所指示的量值与对应的标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.5 流量校准系数 flow calibration coefficient

为减小被校流量计的示值误差设定的修正系数。

# 概述

蒸汽流量计是以计量介质为蒸汽的流量计，目前普遍使用涡街流量计、孔板流量计、喷嘴、平衡式流量计、分流旋翼式流量计等。

# 计量特性

- 5.1 最大允许误差

蒸汽流量计示值误差通常用相对示值误差表示，其允许最大示值误差见表1。

表1 准确度等级对应的最大允许误差

| 准确度等级 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 （%） | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |

- 5.2 重复性

蒸汽流量计示值误差的重复性应不大于其最大允许误差绝对值的1/3。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

# 通用计量特性

- 6.1 外观

蒸汽流量计铭牌或表体显示：

①制造商名称；

②型号/规格；

③准确度等级；

④出厂编号、或安装位置。

蒸汽流量计在使用现场应按照相应流量计的安装要求，安装良好，不得有泄漏，焊接处平整光滑；电器连接处应牢固不得松动脱落。

# 校准条件

- 7.1 校准环境

7.1.1环境条件应满足

环境温度：-10℃~50℃；

环境相对湿度：10%~80%；

环境大气压力：70kPa~106kPa；

7.1.2被校蒸汽流量计应具有上游至少5倍管道直径的直管段，下游3倍管道直径的直管段便于安装标准表；

7.1.3电源应满足现场工况要求；

7.1.4现场工作条件应满足安全要求；

7.1.5现场直管段应满足标准表的要求；

7.1.6现场振动及电磁干扰强度对标准表及被检表的影响应小到忽略不计

7.1.7被校流量计出口与在线流量计应能保持足够的背压，以保证在在线校准过程中不会出现空化现象影响校准结果。

7.1.8在线校准时管道内工况允许波动值

表1：在线校准时管道内允许波动项目及值（）

| 项目 | 允许波动范围 |
| --- | --- |
| 蒸汽温度（℃） | ±2 |
| 蒸汽压力（MPa） | ±0.1 |
| 管道内流量（t/h） | ±1% |

- 7.2 校准装置

表2：主要设备及配套设备

| 标准表法流量标准装置 （串联式） | 设备名称 |  | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要设备 | 标准表 | DN(50~1000)mm | 优于1.0级 |
|  | 配套设备 | 游标卡尺 | 300mm | ±0.2mm |
|  |  | 温度变送器 | （0~350）℃ | ±0.1℃ |
|  |  | 压力变送器 | （0~10）MPa | 0.1级 |
|  |  | 测厚仪 | (0~100)mm | ±0.1mm |
|  |  | 开孔器 | / | / |
| 标准表法流量标准装置 （移动式） | 主要设备 | 整套装置的测量范围应与被校流量计相适应，整套装置的额不确定度建议优于被校流量计不确定度的1/2. |  |  |
|  | 配套设备 | 装置应具有压力、温度、数据采集处理装置，且采集装置引起的不确定度不得大于移动式装置不确定度的1/5。 |  |  |

使用的相关设备应具有有效期内的检定或校准证书

# 校准项目和校准方法

- 8.1外观检查

外观检查应符合5.1条要求

- 8.2校准项目

示值误差与重复性、管道温度与压力。

校准前应测量管道内温度和压力，根据压力与温度判断管道内蒸汽状态（饱和或过热蒸汽），根据管道内压力与温度查表判断，查表依据推荐国际标准:IAPWS-IF97 international formulation for water and steam,若使用其他依据应在原始记录与证书中说明出处与依据。

- 8.3 校准方法

8.3.1标准表法流量标准装置  （串联式）

采用现场串联安装标准表的方式对蒸汽流量计进行在线校准。

观察被校蒸汽流量计管线是否预留标准表安装孔，若预留标准表安装孔可直接安装标准表，若无安装位置则需现场专业技术人员开孔，安装阀门、标准表。

8.2.1.1标准表的要求

①标准表应尽量选取对现场管道内流场影响较小的流量计。

②现场使用的标准表进行溯源，首选实流蒸汽或流速溯源的方式，若采取蒸汽溯源，溯源压力应不低于1.0MPa，为提高现场校准精度应尽可能多的对标准表在不同流速、流量、压力下溯源，并将流量与系数绘制成流量系数表。

8.2.1.2标准表安装

标准表安装时应尽量安装与被测流量计的上游位置，且对管道内的流场影响应尽量小，安装直管段要求应符合标准表对直管段的要求。安装标准表时管道两端阀门应关闭且保证无蒸汽泄漏，管道内泄压完毕待现场安全人员确认安全后进行开孔安装，安装标准表位置应具有阀门。

8.2.1.3配套器具的安装

主要配套器具为压力变送器及温度变送器，压力变送器建议安装在标准表上游、温度变送器建议安装在标准表下游，与标准表相距（2~5）D处（D为管道直径）。若现场无法安装压力变送器与温度变送器也可使用用户提供的压力与温度，但在不确定度评定时应予以考虑说明。

8.2.1.4其它情况

对于无法测量的参数，如管道内温度、压力、流量等参数波动度应在现场确认查明。

8.2.2标准表法流量标准装置（移动式）

移动式装置主要由标准表、压力变送器、温度变送器、实验管路、阀门、信号处理与控制系统等组成，具有结构简单，便于移动，适合于现场试验等特点。

8.2.2.1校准准备工作

①将移动式装置移至现场，确认外观正常、电源连接正常、整个系统能正常运行，关闭电源与阀门。

②将移动式装置与被校蒸汽流量计串联连接，确认整个管道及连接部位无泄漏，确认供电正常、系统工作正常、阀门控制系统工作正常。

③开启移动式装置在正常工作条件下运行，待整个系统工作正常，且标准表读数稳定后开始对现场流量计在线校准。

8.3示值误差的校准

根据现场实际工作情况选择校准流量点，选取（1~3）个流量点，每个点的校准次数不少于6次。流量点的选取根据现场实际条件确定，也可根据客户要求选取。若现场流量可调节，校准流量点优先选取Qmin、0.4Qmax、Qmax，也可根据客户要求选取3个流量点进行校准；若现场流量无法调节时，应根据现场实际条件选取稳定的流量点进行单点校准。

可采取统一工况下流量比对，首选累积量比对，且比对累积时间不低于15min，若现场流量稳定性不小于±5%/2min，也可采取瞬时量比对，采用瞬时流量比对，读数间隔不小于10s,且连续读数15次取平均值作为该点的流量值

- 8.4 示值误差计算

各校准点单次校准的相对示值误差：

Eij=Qij−（Qs）ij(Qs)ij×100%				        （1）

式中：

Eij——第 校准点第次校准时被校蒸汽流量计的相对示值误差，%；

Qij——第 校准点第次校准时被校蒸汽流量计显示的累积流量值，或一次校准过程中多次读取瞬时流量的平均值，t/h；

（Qs）ij——第 校准点第 次校准时标准装置换算到蒸汽流量计状态时的累积或瞬时平均流量值，t/h。

- 8.5 示值误差的重复性

每个校准点重复校准6次时蒸汽流量计的重复性按下式计算：

Eir=Eimax−Eimindn                     (2)

式中：

Eir——蒸汽流量计次校准以后第校准点的重复性。

——第i点6次记录时的最大示值误差。

——第i点6次记录时的最小示值误差。

dn——极差系数。

Ei表示蒸汽流量计第i点校准的平均误差，按公式（3）计算。

Ei=1nj=1nEij                          （3）

- 8.6 蒸汽流量计系数

校准过程中需要调整系数的蒸汽流量计，校准证书中应明确给出原系数与新系数，调整系数后的蒸汽流量计应按新系数出具证书。

# 校准结果

- 9.1 校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，记录格式见附录A。9.2 校准证书

校准证书由封面和校准数据组成，经校准的测定仪应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。

# 复校时间间隔

蒸汽流量计建议复校期一般不超过12个月，也可以根据蒸汽流量计使用环境、使用频率或管理单位要求自行决定复校的时间间隔。

- 附录A

- 蒸汽流量计校准原始记录

| 出检单号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委 托 方 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表编号： |  |  |  |  |  |  |
| 流量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度： |  |  |  |  |  |  |
| 确度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境相对湿度： |  |  |  |  |  |  |
| 校准技术依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准口径： |  |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器具： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号： |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准结果与数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、介质压力(MPa)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、介质温度(℃)： |  |  |  |  |  |  |
| 4、校准结果和数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、介质状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、判断依据： |  |  |  |  |  |  |
| 校准方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准点 |  |  |  |  |  | 标准流量 |  |  |  |  | 流量点温度 |  |  |  | 流量点压力 |  |  | 流量计指示值 |  |  | 相对示值 |  |  | 校准点示 |  | 重复性 | 扩展不确定度 |  |  |
|  | （t/h） |  |  |  |  |  | （t/h） |  |  |  |  | （℃） |  |  |  | （MPa） |  |  | （t/h） |  |  | 误差（%） |  |  | 值误差（%） |  | （%） | Urel(%)(k=2) |  |  |
| 原 系 数： |  |  |  |  |  |  |  |  | 新 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铭 牌 系 数： |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点： |  |  |  |  |
| 校 准： |  |  |  |  |  |  |  |  | 核 验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校 准 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B  蒸汽流量计校准证书内容及内页

校准证书的内容

B.1委托单位校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 进行校准的地点；

- 校准证书编号，页码及总页数的标识；

- 校准单位校准专用章；

- 被校仪器的描述和明确标识：仪器的制造单位、名称、型号及出厂编号或安装位置；

- 校准日期；

- 校准所依据的技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用的主要计量标准器具的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

- 校准人与核验人的签名；

- 校准证书批准人的签名与职务；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- B.2  蒸汽流量计校准证书内页格式

- 校准条件：

- 介质名称及物性：

- 介质温度范围：     ℃

- 介质压力范围：     MPa

- 介质状态：      判断依据：

- 校准结果：

- 外观：

- 原仪表系数：     ；新仪表系数：     流量计铭牌系数：

- 示值误差、重复性及扩展不确定度：

| 校准点流量(t/h) | 示值误差(%) | 重复性(%) | 示值误差的 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urel = % k=2 |
|  |  |  | Urel = % k=2 |
|  |  |  | Urel = % k=2 |

- 校准内容结

- 附录C

- 蒸汽流量计示值误差不确定度评定书（标准表法流量标准装置）

C.1概述

C.1.1  测量依据：JJF(新)***-2023蒸汽流量计在线校准规范。

C.1.2  环境条件

大气温度为（25.5±0.5）℃；大气相对湿度为（42±1）%RH；大气压为(93.0±0.5)kPa，校准介质温度（100±1）℃；电源电压应为(220±22)V，电外界磁场、机械振动小到对蒸汽流量计影响可以忽略不计。

C.1.3  测量标准

标准表法蒸汽流量标准装置，校准介质：过热蒸汽；不确定度U=1.0%,k=2。

C.1.4  被测对象

DN80mm的蒸汽流量计。

C.1.5  测量过程

在规定的环境条件下，现场确认安全后，关闭管道两端阀门，泄压完成后开展打孔作业，安装阀门标准表，压力变送器、温度变送器，待安装完成后，调试系统运行正常，无泄漏，打开管道两端阀门，待标准表与被校流量计运行稳定后，开始记录标准表及被校蒸汽流量计读数。

此次校准流量点为80t/h，分别记录标准表及被校流量计读数15次，取平均值作为本次仪表的读数

C.1.6  评定结果的使用

符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。对于其它蒸汽流量计，可根据其口径和等级，参照本不确定度的评定方法。

C.2测量模型

C.2.1  测量模型

Eij=qij−（qs）ij（qs）ij×100%…………………………………（C.1）

式中：

Eij——第 校准点第 次校准时被校蒸汽流量计的相对示值误差，%。

qij——第 校准点第 次校准时被校蒸汽流量计显示的瞬时流量值，可以取一次校准过程中多次读取瞬时流量的平均值，t/h。

（qs）ij——第 校准点第 次校准时标准装置换算到蒸汽流量计状态时的瞬时流量，t/h。

C.2.2  灵敏系数

对上式中各参量求偏导，得到灵敏系数如下：

c1=∂Eij∂qij=1（qs）ij   … …… …… … …… …  …… …      （C.2）

c2=∂Eij∂（qs）ij=−qij（qs）2ij≈−1（qs）ij…… …………… …… …      （C.3）

C.2.3  传播率公式

根据上述测量模型，建立传播率uc（Eij）2=c12u（qij）2+c22u（qs）ij2=1（qs）iju（qij）2+（u（qs）ij）2（C.4）

C.3全部输入量的标准不确定度评定

C.3.1  输入量qij的标准不确定度u（qij）的评定

输入量qij的标准不确定度来源主要是被测蒸汽流量计测量的重复性，可以通过连续测量得到测量列q1j、q2j……qnj的方法计算得出，采用A类方法进行评定。

用标准装置测量流量计，连续测量6次，得到一组测量值，见表C.1：

表C.1示值误差列表

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （qs）ij | 80.18 | 80.22 | 80.15 | 80.15 | 80.10 | 80.2 |

单次测量的实验标准差：

si=Emax−Eminn=0.122.53=0.05 t/h（n=6）…………………………（C.5）

实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

u(qij)=si3=(0.05)3=0.02t/h   ………………………… （C.6）

C.3.2  输入量（qs）ij标准不确定度u（（qs））ij的评定

输入量（qs）ij标准不确定度u（（qs））ij主要来源于标准表的扩展不确定度，采用B类方法评定。

依据检定证书，标准表法蒸汽标准装置的扩展不确定度为：U=1.0%，k=2，所以其标准不确定度为：u（（qs））ij=1.0%/2=0.50%。

C.3.3现场读数引入的不缺定度根据经验现场读数引起的误差最大为0.1%，按均匀分布处理u(q)=0.1%*80/3=0.30（读数引入的不带单位转换为带单位的确定度）

根据以上标准不确定度分量汇总见下表2：

表2 标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值t/h | 灵敏系数 | 概率分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u（qij） | 被测蒸汽流量计的重复性 | 0.02 | 1（qs）ij | 正态分布 |
| u（（qs）ij） | 标准表引入的不确定度 | 0.50 | - 1（qs）ij | 正态分布 |
| u（q） | 现场读数引入的不确定度 | 0.05 | 1（qs）ij | 均匀分布 |

C.4合成标准不确定度的评定

根据公式（3），计算合成标准不确定度为：（修改格式）

uc（Eij）=c12u（q）ij2+c22u（（qs）ij2）+c32u（q）20.02×0.02+0.5×0.5+0.05×0.0580=0.61%   （C .7）

C.4.1扩展不确定度的评定

取包含因子k = 2，则扩展不确定度Ur =k×uc(Eij)=1.2%

经过以上不确定度分析报告分析，按照本技术规范的校准方法和校准装置技术要求均能满足不确定度分析原则，参数指标能够满足现有的校准溯源工作开展。技术规范的方法科学、指标合理、技术规范具有可操作性。

- 附录D

- 蒸汽流量计在线装校准装置原理及使用方法

- 标准表法流量标准装置 （串联式）

D.1系统组成与工作原理

蒸汽在线流量计校准装置一般由标准表，压力表、温度表、实验管路、阀门、信号处理、控制计量系统等组成。在线校准安装示意图D1所示，在易燃易爆场所进行校准时，装置应符合防爆要求。

在线校准基于流体力学连续性方程，将在线装置与被校流量计串联连接以标准表为主标准器。在相同的时间间隔内使蒸汽通过标准表与被校流量计，比较二者流量值，确定被校流量计的性能。若标准表选择两台流量计串联而成建议选择同一厂家与精度等级的流量计。

图D1：在线装置校准示意图（开孔式）

1 管道；2 管道阀门；3 压力表；4 标准表；5 温度计；6 安装阀门；7 被校流量计

D.2 现场操作方法

D.2.1将在线装置与被校流量计串联连接，根据现场流量大小使蒸汽同时通过标准表与被校流量计，保证蒸汽介质充满标准表，且稳定运行至少10min以上。

D.2.2稳定运行一段时间后，开始记录标准表值与被校流量计值、温度值、压力值。

D.2.3若需对被校流量计进行零点调整时，上下游阀门应处于关闭状态。

D.3 在线装置操作注意事项

D.3.1校准时需对在线管道进行在线开孔时应严格遵守安全规定，且需专业的技术人员操作，无安全资质人员严禁操作，必要时不得在现场停留

D.3.2在线校准装置应在相应的流量范围内使用，不得超过安全压力值，校准时严禁在线装置排污或者排空操作

D.3.3在线校准时安全监护人员与校准人员必须同时在场，实时监控管线压力及温度值，同时查看装置是否运行正常，阀门与管线是否有泄漏，系统运行是否正常，如有异常应立即通知工艺操作员停止检测，必要时撤离现场。

D.3.4在线校准结束时待安全监护人员确认安全时方可拆卸标准表系统并撤离现场。

D.3.5若现场有防爆安全要求时着装应符合防爆要求。

- 附录E

- 蒸汽流量计在线装校准装置原理及使用方法

- 标准表法流量标准装置(移动式)

E.1系统组成与工作原理

E.1.1系统组成

蒸汽流量计在线校准装置由标准表，压力变送器、温度变送器、阀门、实验管路、控制系统、信号处理系统组成。

图E.1移动式蒸汽流量计在线校准装置

1 被校蒸汽流量计；2前段截止阀；3后端截止阀；4旁路阀门；5移动式蒸汽流量计在线校准装置

E.1.2工作原理

移动式蒸汽流量计在线校准装置是基于流体力学连续性方程，将被校流量计与移动式校准装置串联连接，在一定的时间间隔内通过比较通过被校流量计与标准装置的流量计算被校流量计误差。

E.2使用方法

E.2.1移动式校准装置接入前应仔细确认现场安全条件符合要求，待安全监护人员与操作员同时在场时方可接入。

E.2.2移动式装置接入后关闭前段截止阀，打开旁路阀、后端截止阀，保证移动式装置与被校流量计串联连接。

E.2.3根据现场实际工况条件调节流量大小，保证蒸汽管道在一定的压力范围内。

E.2.4移动式装置连接后检查有无泄漏，待确认安全后打开相应阀门，待稳定运行至少30min后，开始记录被校流量计值与标准值。（考虑是否删除）

E.3注意事项

E.3.1连接移动式装置时应有专业的操作员连接，确认现场符合安全的要求前提下连接。

E.3.2移动式装置应在安全的压力范围内使用，在线运行时严禁移动装置。

E.3.3现场在线校准时应密切注视移动式装置温度压力变化，且观察管线管路是否有泄漏、连接是否稳固，仪表阀门是否运行正常，发现异常后停止校准，必要时及时撤离现场。

E.3.4在线校准时现场应安排安全监督员进行时时监护

E.3.5待校准结束时，确认现场安全后方可拆卸装置，拆卸完成后撤离移动式装置。

- 附录F

- 水和水蒸汽热力性质计算公式

F.1公式在保证计算精度的前提下涵盖了以下有效范围：

273.15 K≤ T ≤1073.15K  P≤100MPa

1073.15 K≤ T ≤2273.15K P≤100MPa

图F.1 水和水蒸汽计算的5个区域

1区：过冷水区；2区:过热蒸汽区；3:临界水区和气区；4饱和区；5区：高温区

1区的基本方程：γ（πτ）=g（pT）RT

g（p T）RT=γ(π  τ)=i=134ni（7.1−π）Ii（τ−1.222）jiT(p  h)T=θ(π  η)=i=120niπIi（η+1）jiT(p  s)T=θ(π  σ)=i=120niπIi（σ+2）ji

边界条件：273.15K≤T≤623.15K

Ps(T)≤P≤100 Mpa

2区的基本方程：γ（πτ）=γ0（πτ）+γ1（πγ）=g（pT）RT

g(p  T)RT=γ(π   τ)=γ0(π  τ)+γr（π  τ）γ0=Inπ+i=19ni0τji0   γr=i=143niπII(τ−0.5)Ji

T2a(p  h)T∗=θ2a(π  η)=i=134niπIi(η−2.1)JiT2b(p  h)T∗=θ2b(π  η)=i=138ni(π−2)(η−2.6)JiT2c(p  h)T∗=θ2c(π  η)=i=123ni(π+2.5)(η−1.8)JiT2a(p  s)T∗=θ2a（π  σ）=i=146niπIi（σ−2）JiT2b(p  s)T∗=θ2b（π  σ）=i=144niπIi（10−2）JiT2c(p  s)T∗=θ2c（π  σ）=i=130niπIi（2−σ）Ji

边界条件：

273.15K≤T≤623.15K0≤p≤ps（T） 方程（3）

62.15K≤T≤863.15K0≤p≤p（T） 方程（1）

863.15K≤T≤1073.15K0≤p≤100MPa

3区基本方程：Φ（δτ）=f（ρT）RT

f（ρ   T）RT=φ(δ   τ)=niInδ+i=240niδIτJi无量纲参数δ=ρρ∗    ρ   表示密度

边界条件：

23.15K≤T≤T（p）方程（2） 

p（T）方程（1）≤p≤100MPa

4区基本方程：Ps（T）

PsP∗=2C−B+(B2−4AC)0.54TsT∗=n10+D−(n10+D)2−4(n9+n10D)0.52上述式子中系数定义如下：A=θ2+n1θ+n2      B=n3θ2+n4θ+n5       B=n6θ2+n7θ+n6D=2G−F−(F2−4EG)0.5    E=β+n3β+n6   F=n1β+n4β+n7G=n2β2+n5β+n5         β=（PsP*）0.25    θ=TsT*+n9（TsT∗）−n10

边界条件：

273.15K≤T≤647.096K

611.213Pa≤p≤22.064MPa

5区基本方程：γ（πτ）=γ0（πτ）+γ1（πτ）=g（pT）RT

g（p  T）RT=γ(π  τ)=γ0(π  τ)+γr(π  τ)γ0=Inπ+i=16ni0τJalignlI0    γr=i=15niτJiπiI

边界条件：

1073.15K≤T≤2273.15K

0≤p≤10MPa

上述公式中的常数有R=0.461526kjkgK

公式中使用的对比参数有：

π=pp              τ=TT                    θ=TTδ=ρρ               η=hh                     σ=ss

在不同的分区中p，T,ρ,h,s取不同的值

γ0，γ1分别表示立项部分和剩余部分，n1，n2，n3，n4，n5为常数系数。使用分区4公式可以实现饱和压力和饱和温度的互求，在此基础上可以应用1、3区公式来计算饱和水和饱和蒸汽的性质参数。如果已知工作的温度T与压力p,可以根据温度T来求边界上的压力p，既可以判断介质所处的区域。如果已知温度T和其它参数的任何一个，可以根据温度T来求边界上的对应的压力p，然后根据温度T和求得的压力p计算对应的热力参数，通过输入参数的比较即可确定介质所处的区域。同理如果知道压力p和其它热力参数中的任何一个，可以根据压力p来求边界上对应的温度T，然后用求来的温度T和输入的压力p来求对应的热力参数，通过输入比较即可确定介质的区域。如果知道介质的焓h和熵s，可以拟合出边界方程以焓h和熵s为自变量的形式，从而判断介质的区域。

JJF（新）**－**

新疆维吾尔自治区

地方计量校准规范

蒸汽流量计校准规范

JJF(新)**－***

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 16开本

2023年**月第1版2023年**月第1次印刷

印数  1-100